## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | VENTILADOR MECÁNICO ADULTO - PEDIÁTRICO
CODIGO DEL BIEN |  | D-120
A. CARACTERISTICAS GENERALES | A01 | EQUIPO DE FUNCIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA SUMINISTRAR SOPORTE RESPIRATORIO A PACIENTES PEDIÁTRICOS O ADULTOS SEDADOS CON DISFUNCIÓN PULMONAR
| A02 | RODABLE, CON SISTEMA DE FRENO AL MENOS EN DOS RUEDAS.
| A03 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR(ES)
| A04 | VÁLVULA RESPIRATORIA ELECTROMAGNÉTICA ACTIVA O ELECTRÓNICA
| A05 | CON VISUALIZACIÓN DE 3 O MÁS ONDAS GRÁFICAS Y LAZOS
| A06 | SISTEMA SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL INCORPORADO EN UNA MISMA INFRAESTRUCTURA DE LA MISMA MARCA Y FABRICANTE.
| A07 | SENSOR DE FLUJO REUSABLE EXTERNO O SENSOR DE FLUJO INTERNO.
| A08 | COMPENSACIÓN BAROMÉTRICA MANUAL O AUTOMÁTICA.
| A09 | FLUJO INSPIRATORIO CONTROLADO Y/O A DEMANDA DE 10 LPM Ó MENOS A 120 LPM Ó MAS.
| A10 | PANTALLA DE 10" O MAYOR
B. COMPONENTES |  | MODALIDADES DE VENTILACIÓN
| B01 | VENTILACIÓN ASISTIDO / CONTROLADO POR VOLUMEN Y PRESIÓN
| B02 | VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV) POR VOLUMEN Y PRESIÓN
| B03 | VENTILACIÓN ESPONTÁNEA
| B04 | CON PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CPAP)
| B05 | CON PRESIÓN SOPORTE (PS)
OTRAS MODALIDADES
| B06 | DOS (02) NIVELES DE PRESIÓN POSITIVA EN LA VÍA AÉREA Y PRESIÓN SOPORTE EN AL MENOS UNA DE ELLAS. (BILEVEL)
| B07 | VETILACIÓN CON LIBERACIÓN DE PRESIÓN EN LA VÍA AÉREA (APRV)
| B08 | CON MODALIDAD VENTILATORIA QUE PERMITA AJUSTAR EL FLUJO O LA PRESIÓN A SU MENOR NIVEL DE TAL MANERA DE OBTENER EL VOLUMEN PREFIJADO. (PRVC)
| B09 | VENTILACIÓN NO-INVASIVA (NIV) CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS
CONTROLES CON PROGRAMACIÓN DIRECTA
| B10 | DE Fi02: 0.21 A 1.00
| B11 | DE VOLUMEN TIDAL DE 50ml O MENOS A 2000ml O MÁS
| B12 | DE PRESIÓN INSPIRATORIA DE 5 cmH2O O MENOS A 80 cmH2O O MÁS (SIN PEEP)
| B13 | DE PEEEP DE 0 O INACTIVO A 35cmH2O O MAYOR
| B14 | DE RELACIÓN I/E Y/O TIEMPO INSPIRATORIO
| B15 | DE FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 80 Resp./min O MAS
| B16 | DE SENSIBILIDAD DE DISPARO POR FLUJO DE 1 LPM O MENOS A 2 LPM O MÁS; O RANGP DE SENSIBILIDAD DE DISPARO DE ACUERDO AL NIVEL DE BIAS FLOW; O EQIVALENTE EN % DE FLUJO BASE.
| B17 | DE TIEMPO DE APNEA
MONITORE DE PARÁMETROS DEL PACIENTE
| B18 | DE VOLUMEN TIDAL EXHALADO
| B19 | DE VOLUMEN MINUTO
| B20 | DE FRECUENCIA RESPIRATORIA
| B21 | DE PRESIÓN PICO RESPIRATORIO
| B22 | DE PRESIÓN MEDIA DE VÍAS AÉREAS
| B23 | DE PRESIÓN POSITIVA AL FINAL DE LA EXHALACIÓN (PEEP)
| B24 | DE FRACCIÓN INSPIRATORIA DE OXÍGENO (FiO2)
| B25 | DE TIEMPO INSPIRATORIO
| B26 | DE COMPLIANCIA ESTÁTICA Y/O DINÁMICA DEL PACIENTE
| B27 | DE RELACIÓN I/E (DIRECTA E INVERSA
| B28 | DE PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS EN BARRAS Y/O GRÁFICAS.
| B29 | DE PRESIÓN PLATEAU (MESETA OPAUSA) EN LAS VÍAS AÉREAS.
| B30 | DE RESISTENCIA Y/O TRABAJO RESPIRATORIO.
| B31 | DE PRESIÓN DE OCLUSIÓN P0.1 O MIP
| B32 | DE BUCE (LAZO) DE FLUJO/VOLUMEN Y VOLUMEN/PRESIÓN
| B33 | DE AUTOPEEP O PEEP TOTAL
| B34 | DE F/VT
| B35 | DE REGISTRO DE TENDENCIAS
ALARMAS AUDIOVISUALES
| B36 | DE ALTA PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS
| B37 | DE BAJA PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS O DESCONEXIÓN
| B38 | DE BAJO VOLUMEN MINUTO
| B39 | DE ALTA FRECUENCIA RESPIRATORIA
| B40 | DE FRACCIÓN INSPIRATORIA DE OXÍGENO (FiO2)
| B41 | DE APNEA
| B42 | DE FALLA DE SUMINISTRO DE GASES
| B43 | DE FALLA ELÉCTRICA (RED Y/O BATERIA BAJA)
HUMIFICADOR
| B44 | PARA USO EN TRATAMIENTOS INVASIVO Y NO INVASIVOS
| B45 | CONTROL DE TEMPERATURA DE 31 °C A 40 °C O RANGO MÁS AMPLIO
| B46 | VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA DE VÍAS AÉREAS
| B47 | VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA DE LA CÁMARA
| B48 | CON CALENTADOR TIPO HILO CALIENTE
| B49 | SILENCIADOR DE ALARMA
| B50 | ALARMAS DE TEMPERATURA Y/O HUMEDAD DE LA CÁMARA Y DE LAS VÍAS AÉREAS
C. ACCESORIOS | C01 | UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE ADULTO REUSABLE.
| C02 | UN (01) JUEGO COMPLETO DE CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO REUSABLE.
| C03 | UN (01) JUEGO COMPLETO DE MASCARILLAS ORONASALES ADULTO REUSABLE PARA NIV, LIBRE DE LATEX
| C04 | UN (01) JUEGO COMPLETO DE MASCARILLAS ORONASALES PEDIÁTRICO REUSABLE PARA NIV, LIBRE DE LATEX
| C05 | DOS (02) PULMONES DE PRUEBA: UNO (01) ADULTO Y UNO (01) PEDIÁTRICO.
| C06 | DOS (02) CÁMARAS HUMIDIFICADORAS ADULTO, CON ACCESORIOS.
| C07 | DOS (02) CÁMARAS HUMIDIFICADORAS PEDIÁTRICO. CON ACCESORIOS.
| C08 | LOS ACCESORIOS PARA LOS PUNTOS C06 Y C07 SERÁN TALES QUE PERMITAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR-HUMIFICADOR ENTRE LOS CUALES SE ENCONTRARÁ EL CABLE CALEFACTOR Y EL CABLE GUÍA.
| C09 | BRAZO SOPORTE DE CIRCUITO PACIENTE
| C10 | MANGUERAS DE AIRE MEDICINAL (DE REQUERIRLOS)
| C11 | MANGUERA DE OXÍGENO MEDICINAL (PARA LA TOMA DE OXÍGENO MEDICINAL EMPOTRADA EN PARED O COLUMNA DE GASES MEDICINALES).
| C12 | NEBULIZADOR POR ULTRASONIDO O MICROBOMBA, CON ACCESORIOS COMPLETOS.
| C13 | UN (01) SENSOR DE FLUJO REUSABLE PARA EL CASO DE EQUIPOS CON SENSORES DE FLUJO EXTERNO.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220 VAC, 60 HZ, MONOFÁSICO, POTENCIA ELECTRICA MAXIMA 1.4 KW.
| D02 | CABLE VULCANIZADO CON LÍNEA A TIERRA SEGÚN RM N° 175-2008-MEM.
| D03 | BATERÍA(S) RECARGABLE(S) CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE UNA (01) HORA.
E. REQUERIMIENTO TÉCNICO ADICIONAL | E01 | PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232 Y/O USB (INCLUYE CABLES Y SOFTWARE) PARA TRANSMISIÓN DE DATOS