## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | EQUIPO DE OXÍGENOTERAPIA RODABLE
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-140
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | COMPUESTO POR DOS CILINDROS DE OXÍGENO MEDICINAL MONTADOS SOBRE UNA ESTRUCTURA RODABLE PARA TRANSPORTE
| A02 | DOS (02) CILINDROS DE OXÍGENO DE 6 M3 APROXIMADAMENTE, PARA OXÍGENO MEDICINAL, DE DIMENSIONES ESTÁNDAR, QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES Y NORMAS DE FABRICACIÓN Y SEGURIDAD INTERNACIONAL
| A03 | REGULADORES DE OXÍGENO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, TUERCA Y EMPAQUETADURAS PARA CADA CILINDRO.
| A04 | MANÓMETROS DISEÑADOS PARA CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL, QUE PERMITA VISUALIZAR LA PRESIÓN DEL OXÍGENO, GRADUADO EN EL RANGO DE 0-250 KG/CM2 APROX.
| A05 | FLUJÓMETROS DE OXÍGENO, CON REGULACIÓN ENTRE 0.5 LT A 15 LT/MINUTO
| A06 | HUMIDIFICADOR: FABRICADO EN MATERIAL SINTÉTICO TRANSPARENTE, GRADUADO EN ML, DE 200 ML DE CAPACIDAD APROXIMADA, FÁCILMENTE DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON TOMAS Y SALIDAS CROMADAS.
| A07 | UN (01) CARRO METÁLICO DE BASE RODABLE Y SISTEMA DE SUJECIÓN PARA LOS DOS CILINDROS, PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) JUEGO DE MASCARILLA TRANSPARENTES DESECHABLES, TAMAÑO ADULTO.
| B02 | UN (01) JUEGO DE MASCARILLA TRANSPARENTES DESECHABLES, TAMAÑO PEDIÁTRICO.
| B03 | UN (01) JUEGO DE MASCARILLA TRANSPARENTES DESECHABLES, TAMAÑO LACTANTE.
| B04 | UN JUEGO COMPUESTO: UNA (01) CÁNULA NASAL Y UNA (01) BIGOTERA PEDIÁTRICA
| B05 | DOS FUNDAS DE MATERIAL SINTÉTICO, ANTIESTÁTICA, COLOR VERDE, PARA CUBRIR TOTALMENTE Y PROTEGER LOS CILINDROS DE OXIGENO