## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | BICICLETA ERGOMÉTRICA ADULTO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-165
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | ES UN DISPOSITIVO ELECTROMECÁNICO, UTILIZADO EN DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE EJERCICIOS MUSCULARES DE MIEMBROS INFERIORES.
| A02 | CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA VALIDADO POR ENTIDAD COMPETENTE BASADO EN LA NTC-IEC 60601-1.
| A03 | CERTIFICADO ISO 9001-2000 O NMX-CC-9001-IMNC-2000, NORMA EUROPEA DIN EN 957-1/5
| A04 | SILLA ERGONÓMICA TOTALMENTE AJUSTABLE, CON UN APOYO DE LA ESPALDA TOTAL.
| A05 | ASIENTO CON MOVIMIENTOS DE ELEVAR O BAJAR, ACERCAR O ALEJAR A LOS PEDALES Y RECLINAR EL RESPALDAR TODO MEDIANTE CONTROL NEUMÁTICO.
| A06 | PANTALLA DIGITAL PARA VISUALIZAR: -LA VELOCIDAD Y LA DISTANCIA EQUIVALENTES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO. -EL TIEMPO, NIVEL DE RESISTENCIA APLICADA Y LA POTENCIA EN WATTS DEL PROCEDIMIENTO. -LA FRECUENCIA CARDIACA Y LA CANTIDAD DE CALORÍAS CONSUMIDAS POR EL PACIENTE.
| A07 | VARIACIÓN DIGITAL DE LA RESISTENCIA EN 20 NIVELES DIFERENTES LOS CUALES PUEDEN SER USADOS DE FORMA MANUAL O A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PRE ESTABLECIDOS.
| A08 | PROGRAMA QUE PERMITE ESTABLECER UN RANGO MÍNIMO Y MÁXIMO DE FRECUENCIA CARDIACA ENTRE LOS CUALES DEBE ENTRENAR EL PACIENTE.
| A09 | CONTROLES DE MANDO DESDE LA PANTALLA O DESDE EL MANUBRIO DEL ASIENTO.
| A10 | FUNCIONAMIENTO CON RESISTENCIA ELECTROMAGNÉTICA.
| A11 | SÓLIDA ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA
| A12 | AUTO SUMINISTRO DE ENERGÍA, AL PEDALEAR EL SISTEMA SE CARGA DE ENERGÍA NUEVAMENTE.
| A13 | PERMITE COLOCAR COMPRESAS CALIENTES O FRÍAS EN LA REGIÓN LUMBAR, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES TERAPÉUTICAS.
| A14 | PESO MÁXIMO DEL USUARIO 180 KG (+/- 2 KG).
B. ACCESORIOS | B01 | UNA (01) BICICLETA O CUERPO MÓTRIZ, ESTACIONARIO.
| B02 | UNA (01) BASE ESTACIONARIA.
| B03 | UN (01) SISTEMA DE REGULACIÓN DE ESFUERZOS.
| B04 | UN (01) PANEL O TECLADO DE CONTROL.
| B05 | UN (01) TIMÓN.
| B06 | UN (01) ASIENTO.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
| C02 | SE REQUIERE COLOCAR EN PISO NIVELADO, ESTABLE Y SIN VIBRACIONES.