## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-179
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | MODELO RODABLE (CON RUEDAS DE GOMA)
| A02 | CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON TAPA.
| A03 | CON TEMPERATURA AJUSTABLE: 71°C A 80°C ó RANGO MAYOR
| A04 | CAPACIDAD MINIMA: 24 COMPRESAS ó MAS
| A05 | TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 08 HORAS @ 70°C APROX.
| A06 | QUE PERMITA COMPRESAS ESTANDAR, CERVICALES Y LUMBARES
| A07 | CON SISTEMA DE AISLAMIENTO
| A08 | CON SISTEMA DE DRENAJE POR GRAVEDAD
| A09 | CON TERMOSTATO AUTOMATICO
B. ACCESORIOS | B01 | REJILLAS DIVISORIAS DE ACERO INOXIDABLE
| B02 | GRADILLAS PARA COLGAR DE ACERO INOXIDABLE
| B03 | GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA RETIRAR COMPRESAS
| B04 | UNA (01) COMPRESA ESTANDAR
| B05 | UNA (01) COMPRESA CERVICAL
| B06 | UNA (01) COMPRESA LUMBAR
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM