## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | TANQUE DE COMPRESAS FRIAS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-180
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO DE USO HOSPITALARIO PARA ENFRIAR 12 COMPRESAS ESTÁNDAR.
| A02 | CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON TAPA
| A03 | CON MATERIAL AISLANTE.
B. COMPONENTES | B01 | SERPENTÍN DE ENFRIAMIENTO.
| B02 | REJILLA INTERNA REMOVIBLE PARA COLOCAR COMPRESAS.
| B03 | CONTROL TERMOSTÁTICO DE TEMPERATURA EN EL RANGO DE -5 ºC A -12 ºC.
| B04 | SISTEMA DE DRENADO, NO REQUIERE INSTALACIÓN DE PLOMERÍA.
| B05 | SISTEMA DE AISLAMIENTO DE ESPUMA.
| B06 | MODELO RODABLE CON 04 (CUATRO) RUEDAS DE GOMA.
C. ACCESORIOS | C01 | UNA (01) COMPRESA FRÍA DE VINILLO TAMAÑO ESTÁNDAR.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM,D02 BATERlA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), AUTONOMIA UNA (01) HORA O MÁS