## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | NEBULIZADOR
CODIGO DEL BIEN |  | D-201
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | DISEÑADO PARA CONTRIBUIR AL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
| A02 | EQUIPO DE SOBREMESA
| A03 | PORTÁTIL, CON ASA PARA SU TRANSPORTE
| A04 | CON INTERRUPTOR DE ON / OFF.
| A05 | FLUJO: MAYOR O IGUAL A 20 Litros/min.
| A06 | DIMENSIÓN DE PARTÍCULAS NEBULIZADAS: MENOR O IGUAL A 5 MICRAS.
| A07 | CON FILTRO DE AIRE EN LA ENTRADA MOTOR
| A08 | MOTOR ELÉCTRICO DEL COMPRESOR LIBRE DE ACEITE
| A09 | NIVEL DE RUIDO MENOR O IGUAL A 65 dBA A 1 METRO
| A10 | MOTOR ELÉCTRICO DEL COMPRESOR DE 1/8 HP O MÁS
B. ACCESORIOS | B01 | UNA (01) MASCARILLA DE INHALACIÓN DESECHABLE, TAMAÑO ADULTO. CON SUS RESPECTIVOS TUBOS Y CONECTORES DESECHABLES.
| B02 | UNA (01) MASCARILLA DE INHALACIÓN DESECHABLE, TAMAÑO PEDIÁTRICO CON SUS RESPECTIVOS TUBOS Y CONECTORES DESECHABLES
| B03 | UN (01) FILTRO DE AIRE PARA EL EQUIPO.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220V AC - 230V AC / 60 Hz. CON CABLE DE PODER CON TOMA A TIERRA.