## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR 20 LTRS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-212
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 20 LITROS O MAS
| A02 | CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN Y PUERTA CONSTRUIDAS DE ACERO INOXIDABLE
| A03 | ESTERILIZADOR DE CLASE B
| A04 | EQUIPO AUTÓNOMO (NO REQUIERE DE CONEXIONES DE AGUA)
| A05 | PROCESO DE ESTERILIZACION AUTOMÁTICO
| A06 | DRENAJE DE AGUA PARA PERMITIR LIMPIEZA Y CAMBIO DE AGUA DEL RESERVORIO
B. COMPONENTES |  | SISTEMA DE SEGURIDAD
| B02 | SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA APERTURA DE LA PUERTA CON CAMARA A PRESION
| B03 | PROTECCION CONTRA SOBRE CALENTAMIENTO DE LA CAMARA
| B04 | VALVULA DE SEGURIDAD CONTRA SOBRE PRESION DE LA CAMARA DE ESTERILIZACION
| B05 | PUERTA AISLADA TERMICAMENTE
CONTROL
| B07 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
| B08 | DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO
PROCESO DE ESTERILIZACION
| B10 | TEMPERATURA DE ESTERILIZACION: 121°C - 134°C
| B11 | TRES (03) PROGRAMAS DE ESTERILIZACION PRE DETERMINADOS COMO MINIMO
| B12 | CON FASE DE SECADO
PANEL DE VISUALIZACION E INDICADORES DE:
| B14 | PRESION DE LA CAMARA EN LA PANTALLA DE VISUALIZACION DIGITAL Y/O MANOMETRO
| B15 | TEMPERATURA DE LA CAMARA EN LA PANTALLA DE VISUALIZACION
| B16 | BAJO NIVEL DE AGUA
| B17 | FASE DEL PROCESO
| B18 | PUERTA ABIERTA
| B19 | ALARMA Y CODIGO DE ERROR DE FALLA
| B20 | FIN DEL PROCESO
| B21 | IMPRESORA TERMICA PARA REGISTRO DEL PROCESO
C. ACCESORIOS | C01 | TRES (03) BANDEJAS COMO MINIMO
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 V / 60 HZ, POTENCIA ELECTRICA MAXIMA: 2 KW, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM