## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DE 100 LTRS CON DOBLE PUERTA
CODIGO DEL BIEN |  | D-215
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE 100 LITROS O MAYOR.
| A02 | CÁMARA Y CHAQUETA RECTANGULAR PARA MAXIMIZAR LA CAPACIDAD DE CONTENEDORES.
| A03 | GENERADOR DE VAPOR ELÉCTRICO INCORPORADO.
| A04 | ACABADO CON PANELES DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 EQUIVALENTE O MEJOR.
| A05 | PUERTO DE COMUNICACIÓN A PC.
| A06 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO POR MEDIO DE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR.
| A07 | TUBERIAS INTERNAS DE ACERO INOXIDABLE.
| A08 | SISTEMA DE VACÍO MEDIANTE BOMBA TIPO ANILLO DE AGUA.
| A09 | CHAQUETA INCORPORADO.
| A10 | EL PROVEEDOR SE HARÁ CARGO DE LA DUCTERÍA PARA LA EXTRACCIÓN DE VAHOS.
| A11 | EQUIPO DUAL CON FUNCIONAMIENTO DE VAPOR DE RED Y GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR
| A12 | CONTRATISTA SE HARÁ CARGO DE LA INSTALACION DE BARRERAS SANITARIAS
B. COMPONENTES | B01 | CAMARA DE ESTERILIZACION:
| B02 | CÁMARA RECTANGULAR HORIZONTAL DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316L O MEJOR.
| B03 | CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304L O MEJOR.
| B04 | PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 O MEJOR.
| B05 | PUERTA TÉRMICAMENTE AISLADA.
| B06 | FILTRO HEPA PARA EL INGRESO DE AIRE A LA CÁMARA.
PUERTAS
| B08 | DE DOS PUERTAS. CON APERTURA DE PUERTA DE FÁCIL MANEJO.
| B09 | PUERTA AUTOMÁTICA DESLIZABLE.
| B10 | AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERNO EN LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN.
| B11 | COMPRESOR DE AIRE CON REGULADOR DE PRESION Y FILTRO, EN CASO LA PUERTA SEA DE ACCIONAMIENTO NEUMATICO.
SEGURIDAD
| B13 | CONTRA LA APERTURA EN CASO DE PRESIÓN EN LA CÁMARA.
| B14 | CONTRA LA APERTURA DE LA PUERTA EN CASO DE CONTACTO CON EL USUARIO.
| B15 | VÁLVULA DE SEGURIDAD EN LA CÁMARA.
| B16 | VÁLVULA DE SEGURIDAD EN LA CHAQUETA.
| B17 | VÁLVULA DE SEGURIDAD EN EL GENERADOR.
| B18 | VÁLVULA DE EMERGENCIA PARA ELIMINAR EL VAPOR DE LA CÁMARA.
SISTEMA DE CONTROL
| B20 | CONTROLADO POR MICROCOMPUTADOR O MICROORDENADOR CON UN MICROPROCESADOR INCORPORADO.
| B21 | AUTODIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO.
| B22 | PROGRAMA DE CALIBRACIÓN INCORPORADO EN EL PANEL DE CONTROL.
| B23 | PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN (TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZADO Y SECADO) POR PARTE DEL USUARIO.
| B24 | IMPRESORA TÉRMICA INCORPORADA PARA REGISTRO DE LOS PROCESOS, TIPO FALLA, CAUSA DE LA FALLA Y CÓDIGO DE ERROR.
| B25 | BATERÍA DE RESPALDO PARA LA MEMORIA DEL EQUIPO.
| B26 | PUERTO DE COMUNICACIÓN A PC PARA DESCARGA DE RESULTADOS Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DESDE UNA PC.
PROGRAMAS MINIMOS PRECONFIGURADOS
| B28 | 10 PROGRAMAS PRE-CONFIGURADOS COMO MÍNIMO.
| B29 | PARA ESTERILIZAR JEBES O LÁTEX A 121ºC.
| B30 | PARA ESTERILIZAR MATERIAL INSTRUMENTAL 134ºC.
| B31 | PARA ESTERILIZAR MATERIAL TEXTIL 134ºC.
| B32 | PROGRAMA DE LÍQUIDOS A 121ºC.
| B33 | PROGRAMA DE PRUEBA BOWIE & DICK.
| B34 | PROGRAMA DE PRUEBA DE PERDIDA DE VACIO.
| B35 | PROGRAMAS ADICIONALES CONFIGURABLES POR LOS USUARIOS.
INDICADORES MINIMOS
| B37 | MANÓMETROS INDICADORES DE PRESIÓN EN LA CÁMARA.
| B38 | MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN DEL GENERADOR.
| B39 | TEMPERATURA EN LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN.
| B40 | ESTADO O FASE DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN.
| B41 | ALARMA O FALLAS.
GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR
| B43 | INTEGRADO AL EQUIPO ESTERILIZADOR.
| B44 | DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AlSl 316 EQUIVALENTE O MEJOR.
| B45 | SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA FALTA DE AGUA.
| B46 | BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA.
| B47 | MANOMETRO INDICADOR DE PRESION LA CAMARA.
| B48 | VALVULA DE SEGURIDAD CONTRA SOBRE PRESION.
| B49 | VALVULA DE DRENAJE.
SISTEMA DE VACIO
| B51 | INTEGRADO AL EQUIPO ESTERILIZADOR.
| B52 | SISTEMA DE VACÍO CON BOMBA DE ANILLO DE AGUA.
| B53 | CONDENSADOR O INTERCAMBIADOR DE CALOR PREVIO AL SISTEMA DE VACÍO.
C. ACCESORIOS | C01 | TRES (03) CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, TAPA DE ACERO INOXIDABLE O POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE FILTRO REUSABLE CON ASAS Y MARCO LOGÍSTICO. LAS DIMENSIONES SON: 30X30X15CM Y 30X60X15CM O SIMILAR.
| C02 | TRES (03) CANASTAS DE ACERO INOXIDABLE DE DIMENSIONES: 30X60X30 CM (AXFXA)
| C03 | DOS (02) CARROS DE TRANSPORTE DE ACERO INOXIDABLE 304 O MEJOR. ESTE COCHE DEBE CONTAR CON 4 RUEDAS (DOS CON FRENO)
| C04 | CINCO (05) BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE ESTAS ESTARÁN SOBRE EL CARRO DE TRANSFERENCIA.
| C05 | EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA.
| C06 | BARRERA SANITARIA FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE DE ACERO 304L O SUPERIOR, CON PUERTAS INCLUIDA PARA EL ESPACIO MECANICO.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 380 V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
| D02 | POTENCIA ELÉCTRICA APROXIMADA: 20KW O MENOR