## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA - PEROXIDO DE HIDROGENO
CODIGO DEL BIEN |  | D-218
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA Y EN SECO UTILIZANDO PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO PARA ESTERILIZAR UNA AMPLIA GAMA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSTRUMENTOS OUIRÚRGICOS ESPECIALMENTE TERMOSENSIBLES Y OTROS QUE REQUIERAN CUIDADOS ESPECIFICOS A BAJA TEMPERATURA EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
| A02 | CEE: MDD 93/42 EEC ‘DIRECTIVA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS" CERTIFICADO ISO 13485:2016 ‘NORMA DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS"
| A03 | NORMA ISO 9001: 2015 ‘NORMA DE GESTIÓN DE CALIDAD', NORMA EN 60601-1-2:2015 ‘REQUERIMIENTOS GENERALES PARA SEGURIDAD DE EQUIPOS MÉDICOS ELÉCTRICOS" NORMA EN 61010-2-040:2015 ‘REQUERIMIENTOS PARTICULARES PARA ESTERILIZADORES, DESINFECTORES Y LAVADORES USADO PARA TRATAR MATERIALES MÉDICOS-
| A04 | CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN VOLUMEN DE 47 LITROS COMO MÍNIMO
| A05 | CON SISTEMA DE INYECCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDROGENO DE ALTA PRECISIÓN
| A06 | SIN EMISIONES NOCIVAS ( NO TOXICO) Y SIN GENERACIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS
| A07 | DE FÁCIL MANEJO
| A08 | NO REQUIERA DE VENTILACIÓN ESPECIAL
| A09 | CON FILTRO DE AIREACIÓN DE CÁMARA HEPA DE 0 3um O MENOR
| A10 | PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA DESCARGA DE RESULTADO QUE PERMITA MONITOREAR LA TRAZABILIDAD O DOCUMENTACIÓN DE CADA CICLO (INCLUYE SOFTWARE DE COMUNICACION) Y QUE PERMITA LA IMPRESION DE LOS DATOS DEL ESTERILIZADOR EN UNA IMPRESORA DE TIPO REMOTA Y/O CON CAPACIDAD PARA REALIZAR CONEXIÓN DE IMPRESORA POR RED
| A11 | LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS
| A12 | CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN
| A13 | CÁMARA RECTANGULAR HORIZONTAL
| A14 | CÁMARA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316L O ALUMINIO
| A15 | PUERTA
| A16 | CON FUNCIÓN DE BLOQUEO
| A17 | HERMÉTICA Y TÉRMICAMENTE AISLADA
| A18 | APERTURA DESLIZABLE VERTICALMENTE CONTROLADA DESDE EL PANEL DE CONTROL DIGITAL U HORIZONTAL ABATIBLE
| A19 | APERTURA CON ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO MANUAL O ELÉCTRICO
| A20 | SISTEMA DE SEGURIDAD
| A21 | CONTRA LA FORMACIÓN DE PLASMA DE PERÓXIDO CUANDO LA CÁMARA ESTE ABIERTA
| A22 | SELLADO DE LA CÁMARA UNA VEZ INICIADO EL PROCESO
| A23 | SISTEMA DE CONTROL
| A24 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O PLC
| A25 | PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DIGITAL. LCD O LED QUE PERMITA VISUALIZAR PARÁMETROS Y FASES DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN (GRAFICA DE CURVAS)
| A26 | AUTODIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO
| A27 | PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN (TIPO DE CICLO) POR PARTE DEL USUARIO
| A28 | CODIGO DE ACCESO A LA REPROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS DE ESTERILIZACION
| A29 | SISTEMA DE RESPALDO PARA LA MEMORIA DEL EQUIPO
| A30 | IMPRESORA INCORPORADA PARA REGISTRO COMPLETO DEL PROCESO EN SISTEMA ALFANUMÉRICO Y GRAFICO (CURVAS DE PROCESO). EN ESPAÑOL
| A31 | PROGRAMAS MÍNIMOS PRECONFIGURADOS
| A32 | TEMPERATURA DEL CICLO ESTERILIZACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 40X HASTA 56 C
| A33 | PROGRAMA t 55 MINUTOS O MENOR
| A34 | PROGRAMA 2 72 MINUTOS O MENOR
| A35 | INDICADORES MINIMOS
| A36 | INDICADORES DE CADA ETAPA 0 CICLO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN
| A37 | DE PRESIÓN EN LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN.
| A38 | DEL ESTADO 0 FASE DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN.
| A39 | DE ALARMA O FALLA DE ACUERDO A DISEÑO DE FABRICANTE
| A40 | DE CONCENTRACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDROGENO (58% 0 59%)
B. COMPONENTES |  | SISTEMA DE VACÍO
| B02 | DE BOMBA DE VACÍO
| B03 | DE NIVEL DE RUIDO BAJO, ALTA EFICIENCIA
C. ACCESORIOS | C01 | Las cantidades son referenciales. El responsable del equipo debe garantizar los accesorios que permitan que el equipo opere de manera óptima
| C02 | DOS (02) ESTANTERÍAS PARA LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN DE ACUERDO AL DISEÑO DE LA CÁMARA.
| C03 | TREINTA (30) ROLLOS DE PAPEL PARA LA IMPRESORA.
| C04 | DOS (02) CARROS, NEUMÁTICOS O HIDRÁULICOS, DE TRANSFERENCIA PARA CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A ESTERILIZAR
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220 V / 60 HZ, POTENCIA ELECTRICA MAXIMA 3.2 KW, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM