## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | LAVADOR ULTRASÓNICO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-219
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO DE SOBRE MESA PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO QUE PRESENTAN DIFICULTAD EN EL RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO: SANGRE, PROTEINAS Y OTROS
| A02 | TIPO SOBRE MESA
| A03 | TANQUE DE ACERO INOXIDABLE
| A04 | CALENTADOR CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEMPERATURA
| A05 | DESGASIFICADOR DE AGUA
| A06 | SALIDA DE DRENAJE CON VÁLVULA DE DESCARGA, DEBERÁ INCLUIR MANGUERA
| A07 | CON 3 MODOS DE LIMPIEZA O MÁS
| A08 | VOLUMEN DE TANQUE: 20 LITROS A MAS
| A09 | REGULACIÓN DEL TIEMPO
| A10 | REGULACIÓN DE TEMPERATURA
| A11 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
| A12 | INDICADOR DIGITAL DE LA TEMPERATURA
B. ACCESORIOS | B01 | DOS (02) CANASTILLAS PARA INSTRUMENTOS
| B02 | 01 CUBETA (NO PERFORADA) ADAPTABLE A LA CANASTILLA.
| B03 | MANGUERA PARA DRENAJE
| B04 | TAPA DEL TANQUE
B. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 V/ 60 HZ, POTENCIA ELECTRICA MÁXIMA: 1.5 KW, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM