## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | LAVADOR AUTOMÁTICO DE CHATAS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-220
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO NO EMPOTRABLE
| A02 | CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE
| A03 | CAMARA DE LAVADO DE UNA SOLA PIEZA LIZA CON ESQUINAS REDONDEADAS, SIN COSTURAS. CON CAPACIDAD DE LAVAR 3 PAPAGAYOS O MAS Y 1 CHATA O MAS
| A04 | DIMENSIONES EXTERNAS ANCHO: NO MAYOR A 1.00m. PROFUNDIDAD: NO MAYOR A 0.65m
| A05 | PUERTA CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA ABRIRLA DURANTE LA OPERACIÓN
| A06 | CONTROL DE LA APERTURA DE LA PUERTA MEDIANTE PEDAL
| A07 | PUERTO DE COMUNICACIÓN (USB)
| A08 | CONTROL
| A09 | EQUIPO AUTOMATICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
| A10 | DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO
| A11 | CICLO: DESCARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS AL DESAGÜE, PRELAVADO, LAVADO Y DESINFECCION COMO MÍNIMO
| A12 | CON PROGRAMAS PREDETERMINADOS CON OPCION A REPROGRAMACION POR PARTE DEL USUARIO
| A13 | INDICADORES
| A14 | DE LAS FASES DEL CICLO
| A15 | DE TEMPERATURA DE LA CAMARA
| A16 | APTO PARA TRABAJAR CON AGUA BLANDA 10 ppm. FRlA Y CALIENTE
B. COMPONENTES | B01 | CON BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA
| B02 | CON GENERADOR ELECTRICO DE AGUA
| B03 | DESAGÜE CON CONEXIÓN A LA PARED (TRAMPA TIPO P)
C. ACCESORIOS | C01 | PARA LAVADO DE CHATAS
| C02 | PARA LAVADO DE URINARIOS
| C03 | PARA LAVADO DE BALDES Y/O BOTELLAS DE ASPIRACION
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 380 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SCHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
| D02 | POTENCIA ELÉCTRICA APROXIMADA: 7 KW O MENOR