## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | TANQUE DE HIDROTERAPIA PARA MIEMBROS SUPERIORES
CODIGO DEL BIEN |  | D-230
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE.
| A02 | PARA TRATAMIENTO DE MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES
| A03 | MODELO ESTACIONARIO
| A04 | CAPACIDAD MINIMA: 100 LITROS
| A05 | DE FORMA OVALADA
| A06 | CON EVACUADOR DE AGUA Y TERMOMETRO EN “C”
| A07 | DIMENSIONES MINIMAS
| A08 | ANCHO: 380 MM.
| A09 | LARGO: 710 MM.
| A10 | PROFUNDIDAD: 530 MM.
| A11 | TURBINA
| A12 | CANTIDAD: 01 (UNA)
| A13 | POTENCIA: 0.5 HP O MAYOR
B. ACCESORIOS | B01 | SILLA DE TRATAMIENTO AJUSTABLE EN ALTURA DE ACERO INOXIDABLE
| B02 | INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, PRUEBAS, ENTREGA Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL SERVICIO Y DE MANTENIMIENTO
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM