## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ANALIZADOR AUTOMATICO PARA MICROBIOLOGIA
CODIGO DEL BIEN |  | D-243
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | ANALIZADOR PARA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD MICROBIANA
| A02 | METODOLOGIA: COLORIMETRIA Y TURBIDIMETRIA
| A03 | TRES LONGITUDES DE ONDA, ROJO, VERDE Y AZUL
| A04 | CON 10 TIPOS DE TARJETAS PARA IDENTIFICACION DE DIFERENTES MICROORGANISMOS
| A05 | DE SOBREMESA. CAPACIDAD PARA PROCESAR HASTA 20 TARJETAS INDIVIDUALES POR HORA
| A06 | SISTEMA OPTICO INTEGRADO PARA LECTURA DE LAS TARJETAS
| A07 | SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MANEJO DE DATOS DEL EQUIPO.
| A08 | DETECCION DE RESISTENCIA A MULTIPLES MEDICAMENTOS
| A09 | CON EQUIPO EXTERNO PARA SISTEMA DE DOSIFICACION DE PLACAS
| A10 | CON EQUIPO TURBIDIMETRO EXTERNO
| A11 | ADVERTENCIA DE RESULTADOS CON BAJA PROBABILIDAD DE IDENTIFICACION
| A12 | CAPACIDAD DE COMUNICARSE AL SISTEMA LIS DEL HOSPITAL
B. ACCESORIOS | B01 | EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR TODOS LOS PERIFERICOS (EXCEPTO PC) NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SIN EMBARGO SE DEBE SUMINISTRAR LOS ACCESORIOS NECESARIOS APRA SU CONECCION A LA COMPUTADROA DEL LABORATORIO
| B02 | EQUIPO PIPETEADOR COMPATIBLE DE LA MISMA MARCA DE LA LECTORA DEL ANALIZADOR.
| B03 | EQUIPO TURBIDIMETRO COMPATIBLE DE LA MISMA MARCA DE LA LECTORA DEL ANALIZADOR. CON RANGO DE TRABAJO DE 0 A 6MCF (McFARLAND) Y DESVIACIÓN ≤0.05MCF
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220V / 60 HZ, POTENCIA ELECTRICA MAXIMA 1 KW, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SCHUKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM