## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ANALIZADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-244
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | ANALIZADOR RANDOM DE ACCESO DISCRETO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO
| A02 | ANALIZADOR DE MESA
| A03 | CAPACIDAD DE 80 PRUEBAS POR HORA O MAS
| A04 | VOLUMEN DE REAGENTE ENTRE 10-350uL
| A05 | VOLUMEN DE MUESTRA ENTRE 1.5-45uL CON INCREMENTO DE 0.1uL
| A06 | 20 POSICIONES PARA MUESTRAS O MAYOR
| A07 | 20 POSICIONES O MAYOR PARA REACTIVOS EN COMPARTIMIENTO REFRIGERADO 2-10°C
| A08 | LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS PARA REACTIVOS Y MUESTRAS
| A09 | SONDA DE MUESTRA Y REACTIVO CON CAPACIDAD DE DETECCION DE NIVEL DE LIQUIDO Y PROTECCION CONTRA COLISION
| A10 | LAVADO AUTOMATICO DE INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA SONDA DE MUESTRA Y REACTIVOS
| A11 | 02 UNIDAD DE MEZCLA INDIVIDUAL
| A12 | ROTOR DE REACCION CON 20 POSICIONES PARA CUBETAS O SUPERIOR
| A13 | LAMPARA DE TUNGSTENO HALOGENO
| A14 | 08 LONGITUDES DE ONDAS O MÁS ENTRE 340-800nm
| A15 | VOLUMEN MINIMO DE REACCION 300uL
| A16 | CAPACIDAD DE CONEXION AL SISTEMA LIS DEL HOSPITAL.
| A17 | COMPATIBLE PARA TRABAJO CON ORDENADOR SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
| A18 | IMPRESORA EXTERNA
| A19 | SOFTWARE: QUE MANEJE DATOS DEL PACIENTE, CON MÓDULO DE CONTROL DE CALIDAD y GRÁFICA DE LEVEY JENNINGS
| A20 | PC CON MEMORIA MINIMA DE 500 GB PARA ALMACENAMIENTO DE PROTOCOLOS, PROGRAMAS RESULTADOS. INCLUIR ANTIVIRUS, WINDOWS Y OFFICE PARA ENTIDADES PUBLICAS
B. ACCESORIOS | B01 | EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA TODAS LAS PRUEBAS DE OPERATIVIDAD
| B02 | CONTENEDOR DE DESPERDICIOS
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SCHUKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM