## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ANALIZADOR ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTÁTIL
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-246
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO COMPACTO PORTÁTIL
| A02 | MICROPROCESADOR QUE CUENTA CON SENSORES
| A03 | INDICADOR DIGITAL DE LOS RESULTADOS
| A04 | RECEPTÁCULO INTEGRADO QUE MIDE GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE
| A05 | PARÁMETROS MEDIDOS: pH, PC02, P02, Na, K, Ca, tHb, S02
| A06 | PARÁMETROS CALCULADOS: BE, HC03, ST02, TC02 COMO MINIMO
| A07 | PERMITE EL INGRESO DE ID DEL PACIENTE
| A08 | CON IMPRESORA INTEGRADA
| A09 | PUERTO DE COMUNICACION RS232
| A10 | MEDIDAS MEDIANTE CASSETTES
| A11 | SISTEMA DE CALIBRACION EN TARJETA
| A12 | CALIBRACION AUTOMATICA
| A13 | SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
| A14 | PARAMETROS
| A15 | PRESION BAROMETRICA DE 300 MMHG HASTA 780 MMHG 0 MAS AMPLIO
| A16 | VOLUMEN MÁXIMO DE LA MUESTRA: 125 MICROLITROS (PARA PACIENTES NEONATALES)
| A17 | pH de 6.6 a 7.8
| A18 | TIEMPO DE RESULTADOS EN 120 SEG.
| A19 | POTASIO DE 2 mmol/L 0 MENOS A 9mmol/L 0 RANGO MAS AMPLIO
| A20 | SODIO DESDE 100 mmol/L O MENOS A 180 mmol/L O RANGO MAS AMPLIO
| A21 | PC02 DE 30 mmHg A 130 mmHg O RANGO MAS AMPLIO
| A22 | P02 DE 30 MMHG A 100 MMHG O MAS
| A23 | Cl DE 50 A 160 MMHG O MAS AMPLIO
| A24 | DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO
| A25 | MEMORIA DE ALAMACENAMIENTO DE 100 ID DE OPERADORES O MAS
| A26 | MONITOREO EN TIEMPO REAL Y CON SALIDAS USB.
| A27 | SISTEMA DE OPERACION USO AMIGABLE Y CON LICENCIAS DE SOFTWARE POR TIEMPO INDEFINIDO.
| A28 | PROTEGIDA POR CONTRASEÑA PARA USO NO AUTORIZADO
| A29 | CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN AL SISTEMA LIS
| A30 | BATERÍA DE RESPALDO EN CASO DE FALLA DE CORRIENTE
B. ACCESORIOS | B01 | EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA TODAS LAS PRUEBAS DE OPERATIVIDAD
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | CON FUNCIONAMIENTO A BATERIA RECARGABLE Y RED ELECTRICA 220V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SCHUKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM