## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE
CODIGO DEL BIEN |  | D-247
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | PARAMETROS MEDIDOS; pH, PC02, P02, Na, K y Ca.
| A02 | PARAMETROS CALCULADOS; BE, HC03, ST02, TC02 COMO MINIMO
| A03 | PERMITIR EL INGRESO DE ID DEL PACIENTE COMO MINIMO.
| A04 | MEDIDAS MEDIANTE CARTUCHOS (CASSETTES) O TARJETAS DESCARTABLES
| A05 | SISTEMA DE BIOSEGURIDAD PARA LA ELIMINACION DE DESECHOS
| A06 | SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
| A07 | MEDIDA DE LA MUESTRA A UNA TEMPERATURA CONTROLADA DE 37ºC
| A08 | MONITOREO EN TIEMPO REAL Y CON SALIDAS USB.
| A09 | SISTEMA DE OPERACION PARA EL USUSARIO CON LICENCIAS DE SOFTWARE POR TIEMPO INDEFINIDO.
| A10 | CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN AL SISTEMA LIS
| A11 | PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DIGITAL
| A12 | CON IMPRESORA PARA REGISTRO DE LOS RESULTADOS
| A13 | ALMACENAMIENTO DE UN MINIMO DE 50 RESULTADOS
| A14 | TIPOS DE COLECTORES: JERINGA COMO MINIMO.
| A15 | PESO DEL EQUIPO NO MAYOR A 9 Kg.
| A16 | PARAMETROS
| A17 | VOLUMEN DE MUESTRA MINIMA REQUERIDA: MENOR A 180 MICROLITROS.
| A18 | TIEMPO DE MEDICION MAXIMO: 180 SEGUNDOS O MENOR
B. ACCESORIOS | B01 | CARGADOR DE BATERIAS
| B02 | EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA TODAS LAS PRUEBAS DE OPERATIVIDAD
| B03 | CARTUCHOS (CASSETTES) O TARJETAS PARA REALIZAR POR LO MENOS 05 MEDIDAS DE ph, PC02, PO2, Na y K.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | FUNCIONAMIENTO A BATERIA RECARGABLE Y/O RED ELECTRICA 220- 230V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM, CON CARGADOR INTERNO O EXTERNO