## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | BAÑO MARÍA 10-15 LITROS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-248
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO UTILIZADO PARA LA INCUBACIÓN DE DIFERENTES PRUEBAS DE LABORATORIO UTILIZANDO UNA CAMARA QUE CONTIENE EL LÍQUIDO. CON CAPACIDAD DE GRADUAR LA TEMPERATURA CONFORME A LA NECESIDAD.
| A02 | CAPACIDAD DEL RESERVORIO ENTRE 10 Y 15 LITROS INCLUSIVE.
| A03 | RESERVORIO CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE.
| A04 | CON DISPOSITIVO DE DRENAJE.
| A05 | SISTEMA DE CONTROL
| A06 | CONTROL ELECTRÓNICO PID POR MICROPROCESADOR.
| A07 | TEMPERATURA PROGRAMABLE.
| A08 | RANGO DE PROGRAMACIÓN DE A TEMPERATURA: MÍNIMO MENOR O IGUAL A 10°C SOBRE LA TEMPERATURA AMBIENTE: MAXIMO MAYOR 0 IGUAL A 90°C.
| A09 | VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA PROGRAMADA: MENOR 0 IGUAL A 0.5"C.
| A10 | VISUALIZACION DIGITAL DE LA TEMPERATURA ACTUAL Y PROGRAMADA CON UNA RESOLUCION DE 0.5°C.
| A11 | PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEMPERATURA
| A12 | SISTEMA DE CONTROL 0 DETECCIÓN DEL BAJO NIVEL DE AGUA.
| A13 | CON TIMER DIGITAL INTEGRADO DESDE 1 MINUTO A MÁS
| A14 | INDICADORES DE ESTADO EQUIPO CALENTANDO Y ALARMA.
| A15 | CON PANTALLA DIGITAL LED.
B. ACCESORIOS | B01 | TAPA TIPO INCLINADA.
| B02 | UN (01) SOPORTE COMO MÍNIMO PARA TUBOS DE 12x75 mm.
| B03 | UN (01) SOPORTE COMO MÍNIMO PARA TUBOS DE 13x100 mm.
| B04 | UN (01) SOPORTE COMO MÍNIMO PARA TUBOS DE 15x100 mm.
| B05 | MANGUERA DE DRENAJE.
| B06 | TERMÓMETRO DE MERCURIO EXTERNO CON SOPORTE PARA SU INMERSIÓN EN LA CÁMARA.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 V / 60 HZ, POTENCIA ELECTRICA MAXIMA 2 KW, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM