## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ESPECTROFOTÓMETRO
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-258
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO DE ANÁLISIS SEMIAUTOMATIZADO, UTILIZADO RARA LA DETERMINACIÓN DE LOS DIVERSOS COMPONENTES (ANALITOS) DE UNA MUESTRA, UTILIZANDO MÉTODOS FOTOMÉTRICOS, CINETICOS CON DIFERENTES LONGITUDES DE ONDA. OPTICAMENTE DETERMINA LA ABSORCIÓN 0 TRANSMISIÓN DE LONGITUDES DE ONDAS CARACTERISTICAS DE ENERGIA RADIANTE (LUZ) POR UNA MUESTRA QUIMICA EN SOLUCIÓN.
| A02 | APTO PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES TÉCNICAS DE MEDICIÓN: FOTOMÉTRICO. ESCANEO DE ESPECTRO, ANÁLISIS EN MÚLTIPLES LONGITUDES DE ONDA Y CINÉTICA
| A03 | PANTALLA LCD GRÁFICA.
| A04 | INTERFAZ DE COMUNICACIÓN RS232 Y/O USB QUE PERMITA LA CONECTIVIDAD CON UNA COMPUTADORA.
| A05 | IMPRESORA INCORPORADA
| A06 | CONTROL
| A07 | CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA.
| A08 | DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO
| A09 | MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE PROGRAMAS O TÉCNICAS DE MEDIDA Y RESULTADOS DE MEDICIONES.
| A10 | PARÁMETROS
| A11 | RANGO DE LONGITUD DE ONDA: DESDE 340 nm 0 MENOR A 800 nm 0 MAYOR.
| A12 | PRECISIÓN DE LONGITUD DE ONDA: ±10 nm 0 MENOR.
| A13 | ANCHO DE BANDA ESPECTRAL: 5 nm O MENOR.
| A14 | REPRODUCIBIUDAD DE LONGITUD DE ONDA; 0.5 nm
| A15 | VELOCIDAD DÉ ESCANEO MAYOR O IGUAL A 1000 nm/min.
| A16 | RANGO FOTOMÉTRICO DE ABSORBANCIA DE 0 A 2A O MAYOR
| A17 | APROXIMACIÓN FOTOMÉTRICA: ±0.005A O MENOR
| A18 | CORRIMIENTO DE LA ABSORBANCIA: 0.002A/HORA O MENOR
| A19 | LUZ DIFUSA: 0 10%T O MENOR A 340 nm
| A20 | SISTEMA PELTIER RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA: DE 20° A 50° O RANGO MAS AMPLIO
| A21 | SISTEMA DE ASPIRACIÓN: ASPIRACION DE 0.5 mi DE VOLUMEN DE MUESTRA COMO MÁXIMO.
B. ACCESORIOS | B01 | SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE MUESTRA (CUBETA DE FLUJO, BOMBA DE ASPIRACIÓN, FRASCO DE RESIDUOS, TUBOS, CONECTORES, ETC )
| B02 | DOS LAMPARAS HALÓGENAS DE REPUESTO.
| B03 | UN (01) ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA.
| B04 | CABLE DE COMUNICACIÓN EQUIPO A PC Y SOFTWARE DE COMUNICACIÓN SI LO REQUIERE.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM