## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ANALIZADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO DE 03 EXTIRPES
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-263
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO ANALIZADOR DE MESA, DE TRES ESTIRPES DIFERENCIALES: GRANULOCITOS, LINFOCITOS Y MONOCITOS Ó CÉLULAS MIXTAS
| A02 | PARAMETROS MEDIDOS: WBC, PLT, RBC, HGB, RDW, MVC Ó MCV, PLT, MPV, MID, COMO MINIMO
| A03 | PANTALLA DIGITAL A COLOR, LCD TACTIL O MEDIANTE BOTONERAS
| A04 | ALMACENAMIENTO DE UN MINIMO DE 1000 RESULTADOS, INCLUYENDO HISTOGRAMAS
| A05 | IMPRESORA TERMICA INCORPORADA Ó EXTERNA COMPATIBLE
| A06 | ALARMAS DE ERROR DE FUNCIONAMIENTO AUDIO Y/O VISUALES
| A07 | PROVISTO DE HARDWARE. SOFTWARE SIN FECHA DE CADUCIDAD, MENU EN IDIOMA ESPAÑOL
| A08 | SALIDA EXTERNA MEDIANTE PUERTO USB Y/O RS232
| A09 | DOS O MÁS REACTIVOS: DILUYENTE Y LISANTE COMO MINIMO
| A10 | MODO DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA Y/O MANUAL
| A11 | CAPACIDAD DE PERSONALIZAR DATOS DEL PACIENTE
| A12 | VOLUMEN DE MUESTRA (ASPIRACIÓN) COMPRENDIDO ENTRE: 9uL y 38uL (MICROLITROS)
| A13 | RENDIMIENTO: 15 MUESTRA POR HORA O MAYOR RENDIMIENTO
B. ACCESORIOS | B01 | CUATRO (04) ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA (SI LA IMPRESORA ES INCORPORADA).
| B03 | 05 PACK DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA 02 TIPOS DE EXÁMENES MÁS COMUNES
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 VAC / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM