## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CENTRÍFUGA UNIVERSAL DE 24 TUBOS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-266
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | CENTRÍFUGA LIBRE DE MANTENIMIENTO. MOTOR POR INDUCCIÓN
| A02 | MÁXIMA VELOCIDAD ALCANZABLE 18000 RPM
| A03 | MÁXIMO VOLUMEN 4 X 100 ML
| A04 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON PANTALLA LCD DISPLAY
| A05 | SEGURO DE TAPA CONTROLADO POR MOTOR ELECTROMECANICO
| A06 | IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL ROTOR CON SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SOBRE VELOCIDAD
| A07 | IDENTIFICACIÓN DE DESBALANCE Y APAGADO
| A08 | CAPACIDAD DE ADAPTARSE CON UNA GRAN CAPACIDAD DE ROTORES Y ACCESORIOS
| A09 | SEÑAL AUDIBLE AL FINAL DE CADA CORRIDA CON OPCIONES DE ELECCIÓN DE MELODÍAS
| A10 | BAJO NIVEL DE RUIDO DEBAJO DE 60 DBA A LA MÁXIMA VELOCIDAD
| A11 | FABRICADO DE ACUERDO A REGULACIONES DE SEGURIDAD. IEC 61010
| A12 | PERMANENTE INDICACIÓN DE LOS VALORES PRESETEADOS Y ACTUALES EN PANTALLAS INDEPENDIENTES
| A13 | SELECCIÓN DE VELOCIDAD EN RPM Y FUERZA G CON INCREMENTOS DE 10
| A14 | 10 ACELERACIONES Y 10 DESACELERACIONES CON MEMORIA DE 99 CORRIDAS
| A15 | TIEMPO DE CENTRIFUGACIÓN NETO QUE DESCUENTE DESDE QUE SE ALCANZA LA VELOCIDAD CONFIGURADA
| A16 | ACCESO DIRECTO A LOS PARÁMETROS, NO A TRAVÉS DE PROGRAMA
| A17 | PRESELECCIÓN DE TIEMPO DE CORRIDA DESDE 10 SEGUNDOS HASTA 99H 59 MINUTOS O CONTINUO
| A18 | TECLA PARA CORRIDAS CORTA
B. ACCESORIOS | B01 | ROTOR OSCILANTE PARA 4 BUCKETS CON TAPA , MÁXIMA VELOCIDAD DE ROTOR 5000 RPM RCF 3885 X G
| B02 | UN JUEGO COMPLETO DE ADAPTADORES PARA 28 TUBOS DE 13 X 75/100 (5/7ML)
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220- 230V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM