## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CENTRÍFUGA PARA 12 TUBOS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-267
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS. CON CAPACIDAD DE PROGRAMAR Y VISUALIZAR RPM
| A02 | TEMPORIZADOR DESDE 30 SEGUNDOS HASTA 99 MINUTOS O CONTINUO
| A03 | EL TIEMPO COMIENZA DESDE QUE LA VELOCIDAD ES ALCANZADA, POR LO QUE EL TIEMPO DE SEPARACIÓN ES MÁS EXACTO
| A04 | SE PUEDEN MODIFICAR LOS PARÁMETROS CUANDO LA VELOCIDAD HAYA SIDO ALCANZADA
| A05 | SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA APERTURA DE LA TAPA
| A06 | TECLADO DE CONTROL DE LOS PARAMETROS VELOCIDAD Y TIEMPO
| A07 | DISPLAY DE LCD Y ALERTA SONORA
| A08 | OPERACIÓN SILENCIOSA
| A09 | COMPATIBILIDAD DE TUBOS
| A10 | VELOCIDAD: 300-4500 RPM, INCREMENTOS DE 100 RPM
| A11 | CAPACIDAD DEL ROTOR PARA 12 TUBOS:12 X 15ML TUBOS DE CENTRÍFUGA Y 12 X 10ML/7ML/5ML VACUTAINER
| A12 | RCF:2490 x G. APROXIMADAMENTE (FUERZA CENTRIFUGA RELATIVA O SIMILAR)
| A13 | PESO APROXIMADO: 7 KGS
B. ACCESORIOS | B01 | LLAVE PARA CAMBIO DE ROTOR
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | APTO PARA TRABAJO A 220 VAC ó 230 VAC. 60 HZ
| C02 | CABLE DE ALIMENTACION DE GRADO MÉDICO CON TOMA A TIERRA TIPO SCHUKO 250 V 16 A (R.M. N° 175-2008-MEM).