## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CENTRÍFUGA PARA 24 TUBOS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-268
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | DE SOBREMESA.
| A02 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR.
| A03 | PANTALLA DIGITAL PARA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS
| A04 | MOTOR DE INDUCCIÓN (LIBRE DE MANTENIMIENTO, ES DECIR SIN ESCOBILLAS DE CARBÓN)
| A05 | CÁMARA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE.
| A06 | BLOQUEO DE LA TAPA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.
| A07 | VIDRIO O ELEMENTO TRANSPARENTE EN LA TAPA., A FIN DE COLOCAR UN TACÓMETRO Y COMPROBAR LAS VELOCIDADES PROGRAMADAS EN LA CENTRIFUGA.
| A08 | DESCONEXIÓN POR DESBALANCE DEL ROTOR.
| A09 | NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 67 DB(A).
| A10 | PROGRAMACION DE PARAMETROS
| A11 | TIEMPO: 1 A 60 MINUTOS, O RANGO MÁS AMPLIO.
| A12 | VELOCIDAD: 1,000 A 5,000 RPM, O RANGO MÁS AMPLIO
| A13 | INDICADORES
| A14 | DE TAPA ABIERTA
| A15 | ROTOR EN MOVIMIENTO
| A16 | DESBALANCE DEL ROTOR
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) ROTOR ÁNGULO FIJO: CAPACIDAD PARA 32 TUBOS. SOPORTA TUBOS DE 12, 15 , 50 ML DE CAPACIDAD (INCLUYE SUS RESPECTIVOS ADAPTADORES).
| B02 | UN (01) ROTOR ÁNGULO OSCILANTE, PARA CUATRO CABEZALES: CAPACIDAD MÁXIMA PARA 28 TUBOS. SOPORTA TUBOS DE 15 ml DE CAPACIDAD {INCLUYE SUS RESPECTIVOS ADAPTADORES).
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM