## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | BALANZA ANALÍTICA 200 A 500 GR
CODIGO DEL BIEN |  | D-279
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PANTALLA DE VISUALIZACIÓN LCD.
| A02 | LECTURA DE MEDIDA EN GRAMOS.
| A03 | DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO.
| A04 | SISTEMA DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA.
| A05 | CON CAPACIDAD PARA DETERMINAR DENSIDAD
| A06 | PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS.
| A07 | INTERFASE RS232.
PARÁMETROS
| A08 | CAPACIDAD MÁXIMA DE MEDIDA ENTRE 200 A 500 GRAMOS +5% DEL VALOR LÍMITE SUPERIOR INDICADO.
| A09 | RESOLUCIÓN MENOR O IGUAL A 0.1mg.
| A10 | LINEALIDAD MENOR O IGUAL A ±0.2mg
| A11 | REPETIBILIDAD MENOR O IGUAL A 0 1mg.
| A12 | DERIVA DE TEMPERATURA NO MAYOR A 2PPM/°C EN EL INTERVALO DE 10 A 30°C.
B. COMPONENTES |  | CORTA AIRES DE VIDRIO PARA LA BALANZA
| B01 | PESA DE AJUSTE PARA CALIBRACION EXTERNA.
C. ACCESORIOS | C01 | FUNDA PROTECTORA.
| C02 | CABLE DE INTERFASE RS232 Y PROGRAMA DE COMUNICACIÓN A COMPUTADORA
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | FUNCIONAMIENTO A BATERIA RECARGABLE Y/O ADAPTADOR DE RED DE 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
FUENTE: MINSA