## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | BALANZA DE PRECISIÓN
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-280
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO DE PRECISIÓN. UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN DEL PESO DE LOS DIFERENTES INSUMOS DEL ÁREA EL CUAL ES REPORTADO EN MILIGRAMOS. CONFORME A LA NECESIDAD. POSEE UNA CABINA DE PROTECCIÓN PARA UNA CORRECTA OPERACIÓN
| A02 | LECTURA DE MEDIDA EN GRAMOS
| A03 | OPCION PARA CONTAR PIEZAS Y PESAR EN PORCENTAJES.
| A04 | CON SISTEMA DE CALIBRACIÓN.
| A05 | TAMAÑO DEL PLATILLO NO MENOR A 200 cm2
| A06 | PANTALLA DE VISUALIZAClON OIGITAL.
| A07 | PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS.
| A08 | INTERFAZ RS 232.
PARÁMETROS
| A09 | CAPACIDAD DE MEDIDA EN EL RANGO DE 500 GRAMOS COMO MINIMO HASTA 5000 GRAMOS, O MENOR COMO MAXIMO
| A10 | RESOLUCIÓN DE 0.01 GRAMOS O MENOR
| A11 | LINEALIDAD DE +/- 0.02 GRAMOS O MENOR.
| A12 | REPETIBILIDAD DE 0.01 GRAMOS O MENOR.
B. COMPONENTES | B01 | PESA DE AJUSTE PARA CALIBRACIÓN EXTERNA.
C. ACCESORIOS | C01 | FUNDA PROTECTORA
| C02 | CABLE DE INTERFAZ RS 232 Y PROGRAMA DE COMUNICACIÓN A COMPUTADORA
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | FUNCIONAMIENTO A BATERIA RECARGABLE Y/O ADAPTADOR DE RED DE 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM