## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CONSERVADORA DE BOLSAS DE SANGRE +2 °C A +6 °C
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-283
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | UTILIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BOLSAS DE SANGRE
| A02 | MODELO VERTICAL
| A03 | CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR.
| A04 | CAPACIDAD COMPRENDIDA: PARA 200 A 240 BOLSAS DE SANGRE DE 450 ML
| A05 | CÁMARA DE CONSERVACIÓN FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE O EN MATERIAL PLASTIFICADO EN BLANCO ATOXICO.
| A06 | GAS REFRIGERANTE R134A. LIBRE DE CFC Y HCFC.
| A07 | PUERTA CON SEGURO, TIPO EXHIBIDOR: DOBLE CRISTAL (MÍNIMO).
| A08 | CON ILUMINACIÓN INTERIOR.
| A09 | TERMOSTATO LIMITADOR DE BAJA TEMPERATURA
| A10 | DISPLAY DIGITAL PARA LECTURA DE LA TEMPERATURA EN LA CÁMARA INTERIOR.
| A11 | REGISTRADOR ELECTRÓNICO: UNIDAD DE COMUNICACIÓN PARA EL ENVÍO DE DATOS DEL REGISTRO DE TEMPERATURA Y ALARMAS OCURRIDAS, CON INTERFACES MÚLTIPLES (RS232, USB MÍNIMO) CON SOFTWARE PERMANENTE PARA CAPTURA DE DATOS DEL REGISTRO Y VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURAS, CON DATOS HISTÓRICOS DE LA EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIANTE GRÁFICOS.
B. COMPONENTES |  | CONTROL
| B01 | TEMPERATURA DE TRABAJO DE 4 °C. CON UNA ESTABILIDAD DE ± 1.5 °C, O MENOR. C13 DOBLE SENSOR DE TEMPERATURA
| B02 | SISTEMA DE FLUJO DE AIRE FORZADO EN LA CÁMARA DE CONSERVACIÓN ALARMAS
| B03 | ALARMA LUMINOSA Y ACÚSTICA DE DESVIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL LIMITE INFERIOR (+2 °C).
| B04 | ALARMA LUMINOSA Y ACÚSTICA DE DESVIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL LIMITE SUPERIOR (+6 °C).
| B05 | ALARMA LUMINOSA Y ACÚSTICA FALLA DE ENERGÍA.
| B06 | ALARMA LUMINOSA Y ACÚSTICA DE PUERTA ABIERTA.
| B07 | ALARMA LUMINOSA Y ACÚSTICA DE FALLO DE BATERÍA
C. ACCESORIOS | C01 | JUEGO DE CUATRO (04) BANDEJAS COMO MÍNIMO
| C02 | UN (01) TERMÓMETROS DIGITALES (EXTERNOS) PARA CONTROL DE CALIDAD
| C03 | TERMÓMETRO DE MERCURIO EXTERNO CON SOPORTE PARA SU INMERSIÓN EN LA CÁMARA.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220-230 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM