## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS
CODIGO DEL BIEN |  | D-287
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | MODELO VERTICAL
| A02 | CAPACIDAD DE LA CAMARA DE CONSERVACION: DEBE SER MAYOR A 14 PIES CUBICOS Y MENOR ó IGUAL A 20 PIES CUBICOS.
| A03 | CAMARA DE CONSERVACION FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
| A04 | AISLAMIENTO DE URETANO O POLIURETANO
| A05 | GAS REFRIGERANTE LIBRE DE CFC
| A06 | PUERTA CON SEGURO, TIPO EXHIBIDOR: DOBLE CRISTAL (MINIMO)
| A07 | CON ILUMINACION INTERIOR
| A08 | BANDEJAS REMOVIBLES DE POSICION AJUSTABLE
| A09 | DISPLAY DIGITAL PARA LECTURA DE LA TEMPERATURA EN LA CAMARA INTERIOR.
| A10 | CONTROL
| A11 | TEMPERATURA DE TRABAJO REGULABLE DE 4°C O MENOS A 8°C A MAS, CON UNA APROXIMACION DE ±1°C.
| A12 | DOBLE SENSOR DE TEMPERATURA
| A13 | SISTEMA DE FLUJO DE AIRE FORZADO EN LA CAMARA DE CONSERVACION
| A14 | DESCARCHADO AUTOMATICO
| A15 | ALARMA AUDIOVISUAL DE DESVIACION DE LA TEMPERATURA Y FALLA DE ENERGIA.
| A16 | SISTEMA DE PRUEBA DE ALARMA DE TEMPERATURA
| A17 | ALARMA DE PUERTA ABIERTA
| A18 | SILENCIADOR DE ALARMA
B. ACCESORIOS | B01 | JUEGO DE CUATRO (04) BANDEJAS COMO MINIMO
| B02 | UN (01) TERMOMETRO EXTERNO PARA CONTROL DE CALIDAD
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM