## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-288
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | MODELO VERTICAL.
| A02 | CAPACIDAD MINIMA DE 100 LITROS O MAYOR
| A03 | INSULACION DE POLIURETANO
| A04 | PUERTA DE SELLADO MAGNETICO
| A05 | PUERTA CON VIDRIO TRANSPARENTE TIPO MOSTRADOR
| A06 | LUZ DE ALUMBRADO INTERNO
| A07 | MINIMO DE DOS (2) REPISAS INTERNAS DE POSICION VARIABLE
| A08 | COMPRESOR HERMETICAMENTE SELLADO.
| A09 | LIBRE CFC
| A10 | RANGO DE TEMPERATURA DE +2°C Y +12°C O RANGO MAS AMPLIO
| A11 | CONTROL DE PANEL DIGITAL
| A12 | CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE
| A13 | SISTEMA DE REFRIGERACION DE AIRE VENTILADO Y/O FORZADO.
| A14 | ALARMA AUDIOVISUAL
| A15 | LLAVE DE SEGURIDAD
| A16 | CONTROL
| A17 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.
| A18 | INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA DE LA CAMARA.
| A19 | CONTROL DE PARAMETROS AJUSTABLES
| A20 | REGISTRADOR DE DATOS
| A21 | UN (1) ROLLO DE PAPEL PARA REGISTRO DE DATOS
| A22 | ALARMAS
| A23 | ALTA Y BAJA TEMPERATURA
| A24 | FALLA DE SENSOR O SONDAS
| A25 | DE PUERTA ABIERTA
| A26 | FALLA ELECTRICA
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | 220 V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM