## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CONGELADOR A VERTICAL DE -20°C
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-298
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO BIOMÉDICO, UTILIZADO PARA MANTENER CONGELADO A -20 °C LOS DIFERENTES COMPONENTES ORGÁNICOS DE LOS LIQUIDOS BIOLÓGICOS Y PLASMA, POR UN TIEMPO PROLONGADO PARA UNA ADECUADA CONSERVACIÓN. PARA LO CUAL CUMPLE CON DETERMINADAS CONDICIONES DE CONTROL DE TEMPERATURA Y LAS ALARMAS RESPECTIVAS.
| A02 | CEE. MDD 93/42 EEC 'DIRECTIVA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS' IEC/ULVEN 61010-1 'ESTÁNDARES DE DISEÑO DE EQUIPOS MÉDICOS’, IEC/UL/EN 61010-2-04 Y IEC/UUEN 61010-2-040 'ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EQUIPOS ELÉCTRICOS DE MEDICIÓN. CONTROL Y USO EN LABORATORIO' EN 61326 'ESTÁNDAR DE SEGURIDAD EMC PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS DE MEDICIÓN. CONTROL Y USO EN LABORATORIO' CERTIFICADO ISO 13485:2016 'NORMA DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS'. NORMA ISO 9001: 2015 'NORMA DE GESTIÓN DE CALIDAD'. NORMA 9919:2005: 'REQUISITOS PARA LA SEGURIDAD BÁSICA Y CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS' NORMA EN 60601-1-12 //AAMI ES 60601-1:2005 (R) 2012 'ESTÁNDARES DE DISEÑO DE EQUIPOS MÉDICOS ELÉCTRICOS'.
| A03 | MODELO VERTICAL.
| A04 | CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE CONGELACIÓN DEBE SER ENTRE 9 PIES CÚBICOS Y 16 PIES CÚBICOS
| A05 | CON CERRADURA EN LA PUERTA.
| A06 | RUEDAS GIRATORIAS CON FRENOS O RUEDAS CON SISTEMA DE NIVEL DE PISO.
| A07 | COMPRESOR HERMÉTICAMENTE SELLADO.
| A08 | GAS REFRIGERANTE TIPO ECOLÓGICO.
| A09 | DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO
| A10 | FILTRO DE AIRE REMOVIBLE Y LAVABLE. EN CASO EL EQUIPO REQUIERA ESTE FILTRO DE AIRE.
| A11 | AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC EN LAS PAREDES Y LA PUERTA O MEJOR TECNOLOGÍA.
| A12 | EN CASO DE FALLO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. EL TIEMPO DE CALENTAMIENTO DE -40 “C A -18 °C; CALCULADO A TEMPERATURA AMBIENTAL ENTRE 20°C Y 25°C; DEBE SER DE 150 MINUTOS O MAYOR.
| A13 | CÁMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE.
| A14 | DIVISIONES INTERIORES CON PUERTAS. \
| A15 | BANDEJAS INTERIORES DIVISORAS DE ACERO INOXIDABLE. TODAS O ALGUNAS AJUSTABLES EN ALTURA
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A16 | CAPACIDAD DE ALMACENAR 200 UNIDADES DE PLASMA COMO MÍNIMO.
| A17 | CONTROL
| A18 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.
| A19 | TEMPERATURA DE TRABAJO PROGRAMABLE A PARTIR DE -20°C A MENOS.
| A20 | SOFTWARE DE COMUNICACIÓN PARA REGISTRO DE TEMPERATURA EN COMPUTADORA.
| A21 | BATERÍA DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE CONTROL CONTRA FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
| A22 | INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA DE LA CÁMARA
| A23 | ALARMA AUDIOVISUAL EN CASO DESVIACIÓN DE TEMPERATURA.
| A24 | ALARMA DE FALLA EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
| A25 | SISTEMA DE PRUEBA DE ACTIVACIÓN DE ALARMAS DE TEMPERATURA.
| A26 | SILENCIADOR DE ALARMA.
| A27 | INDICADOR DE BATERÍA BAJA.
| A28 | CONEXIÓN DE ALARMA REMOTA.
| A29 | COMPENSADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE.
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) PAR DE GUANTES DE SEGURIDAD CRIOGÉNICA.
| B02 | UN (01) MANDIL DE SEGURIDAD CRIOGÉNICA.
| B03 | TERMÓMETRO EXTERNO PARA CONTROL DE TEMPERATURA.
| B04 | CANTIDAD NECESARIA DE GAVETAS TELESCÓPICAS Y ESTANTES PARA ALMACENAR MUESTRAS TIPO SEROTECA. CORRESPONDIENTE A LA MÁXIMA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO.
| B05 | CANTIDAD NECESARIA DE GAVETAS TELESCÓPICAS Y ESTANTES PARA ALMACENAR BOLSAS DE PLASMA. CORRESPONDIENTE A LA MÁXIMA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO; EN REEMPLAZO DE LO INDICADO EN C04.
| B06 | CANTIDAD NECESARIA DE GAVETAS TELESCÓPICAS Y ESTANTES PARA ALMACENAR PREPARADOS SENSIBLES. CORRESPONDIENTE A LA MÁXIMA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO; EN REEMPLAZO DE LO INDICADO EN C04.
| B07 | CAPACIDAD DE ALMACENAR UNIDADES DE PLASMA UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE RADIOFRECUENCIA 0 MEJOR TECNOLOGÍA.
| B08 | REGISTRADOR CIRCULAR DE TEMPERATURA (TERMÒGRAFO), CON UNA (01) UNIDAD DE PAPEL CIRCULAR DE SIETE DÍAS.
| B09 | MONITOR REMOTO DE TEMPERATURA Y ALARMAS. (UBICACIÓN DEFINIDA POR EL USUARIO).
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM