## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | DESCONGELADOR DE PLASMA
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-299
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | CAPACIDAD PARA DOS (02) BOLSAS DE PLASMA DE 250 ml.
| A02 | RESERVORIO DE ACERO INOXIDABLE
| A03 | CONTROLES
| A04 | INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL
| A05 | TEMPERATURA DE TRABAJO: 36 a 38°C
| A06 | PRECISIÓN EN MEDIDA DE TEMPERATURA DE ±0.1°C o MEJOR
| A07 | ALARMA AUDIOVISUAL DE TEMPERATURA ALTA
| A08 | SISTEMA DE AGITACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE CALOR
| A09 | TIEMPO DE DESCONGELACIÓN DE BOLSA DE 250ml A -20°C: 12 MINUTOS O MENOR
B. ACCESORIOS | B01 | UN JUEGO DE CESTAS O CANASTAS PARA EL NUMERO DE BOLSAS OFRECIDAS
| B02 | TAPA PARA LA CÁMARA
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 V / 60 HZ, POTENCIA ELECTRICA MAXIMA 1.3 KW, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM