## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-334
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | EQUIPO PORTÁTIL
| A02 | VISUALIZACIÓN EN PANTALLA DE: SpO2, FRECUENCIA DE PULSACIONES
| A03 | PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL PARÁMETROS DE MEDICIÓN
| A04 | SATURACIÓN ARTERIAL DE OXÍGENO (SpO2): DE 15% O MENOS A 99% O MÁS
| A05 | FRECUENCIA DE PULSACIONES (bmp): de 30 bmp O MENOS A 220 bpm O MÁS ALARMAS AUDIOVISUALES
| A06 | DE Sp02, NIVEL ALTO Y BAJO
| A07 | DE FRECUENCIA DE PULSACIONES, NIVEL ALTO Y BAJO
| A08 | INDICADOR DE BATERIA BAJA
| A09 | SILENCIADOR DE ALARMA
B. ACCESORIOS | B01 | DOS (02) SENSORES REUSABLES: UNO (01) PARA PACIENTES ADULTOS, UNO (01) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | FUNCIONAMIENTO A BATERIA(S) RECARGABLE, CON AUTONOMIA MÍNIMA DE 06 HORAS, INCLUYE BATERIAS RECARGABLES Y CARGADOR INTEGRADO.