## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SISTEMA MAPA (MONITORIZACION DE LA PRESION AMBULATORIA CONTINUA)
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-335
| A01 | SOFTWARE EN CD (U OTRO MEDIO DIGITAL) PARA INSTALACION EN COMPUTADORA (BASADO EN WINDOWS) PARA CÁLCULOS ESTADÍSTICOS
| A02 | CON MODOS DE EXPLORACION RETROSPECTIVA Y POR SUPERPOSICION CON FUNCIONES DE EXPLORACION AUTOMATICA, REVISION DE SUCESOS, REVISION DE PLANTILLAS Y MODO DE PAGINA, CON UN PERFIL DE USUARIO PERSONALIZADO, QUE PERMITA QUE CADA OPERADOR CONFIGURE SUS PREFERENCIAS.
| A03 | METODO DE MEDICION: PULSO DINAMICO OSCILOMETRICO
| A04 | RANGO DE MEDICION
| A05 | SISTOLICA 60- 240 mmHG
| A06 | DIASTOLICA: 30 - 190 mmHG
| A07 | PRESION MEDIA: 40 - 240 mmHG
| A08 | RITMO CARDIACO: 20 - 200 LPM
| A09 | PRECISION DE PRESION: +/-5mmHG
| A10 | INTERVALO DE MEDICION: 2 MINUTOS COMO MINIMO
| A11 | ALMACENAMIENTO HASTA 100 MEDICIONES
| A12 | ADVERTENCIA DE BATERIA BAJA
B. COMPONENTES | B01 | DOS (02) SET DE BRAZALETES (CHICO, STANDARD Y GRANDE)
| B02 | UN (01) TONER DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA LASER
| B03 | LOS CABLES DE ALIMENTACION CON TOMA A TIERRA
| B04 | INTERFAZ DE CONEXIÓN DE SISTEMA MAPA A PC
| B05 | SOFTWARE DE CONEXIÓN DE SISTEMA MAPA A PC
| B06 | IMPRESORA LASER, B/N, CONECTADA AL CPU
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220/240 VAC A 60 HZ