## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CUNA DE CALOR RADIANTE
CODIGO DEL BIEN |  | D-350
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | RODABLE DE FÁCIL TRANSPORTE CON FRENOS.
| A02 | VISUALIZACIÓN DIQITAL DE TEMPERATURA DE PIEL Y POTENCIA UTILIZADA.
| A03 | FUENTE DE ILUMINACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS.
| A04 | UN (01) CAJÓN COMO MÍNIMO.
| A05 | CON CAPACIDAD DE INCLINACIÓN DE LA CUNA.
| A06 | CALEFACTOR CON CAPACIDAD DE GIRO PARA EL ACCESO DE EQUIPOS DE RAYOS X.
| A07 | CUNA CON AJUSTE DE ALTURA (ELÉCTRICO).
SISTEMA DE CALOR RADIANTE
| A08 | MODO MANUAL: CONTROL Y VISUALIZACIÓN DE POTENCIA UTILIZADA
| A09 | MODO SERVOCONTROLADO DE TEMPERATURA DE PIEL: RANGO AJUSTABLE DE 35 A 37 °C, O RANGO MÁS AMPLIO
ALARMAS AUDIOVISUALES
| A10 | DE FALLA DE RED.
| A11 | DE FALLA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL.
| A12 | DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA DE PIEL.
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) CRONÓMETRO APAGAR
| B02 | UN (01) SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL
| B03 | UNA (01) BALANZA ELECTRÓNICA PARA PESAJE DE NEONATOS. CON RESOLUCIÓN DE 10 GRAMOS O MENOS.
| B04 | CUATRO (04) BARANDAS DE SEGURIDAD (PARA EL PERÍMETRO DE LA CUNA). DE LAS CUALES COMO MÍNIMO DOS (02) DEBEN SER ABATIBLES.
| B05 | UN (01) SOPORTE PARA MONITOR (TIPO BANDEJA LATERAL).
| B06 | TRES (03) CASCOS CEFÁLICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS. * UN (01) EQUIPO DE FOTOTERAPIA. EL CUAL CUENTA CON LEDS COMO FUENTE DE RADIACIÓN. * UNA (01) COLCHONETA
| B07 | UN (01) PORTASUERO
| B08 | UN (01) CILINDRO DE OXIGENO TIPO E CON VÁLVULA TIPO PIN ÍNDEX Y REGULADOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO, FIJADO AL EQUIPO MEDIANTE UN SOPORTE.
| B09 | UNA (01) UNIDAD DE REANIMACIÓN COMPUESTA DE: FLUJOMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES (TIPO VENTURI, CON FRASCO DE DRENAJE TRANSPARENTE, VACUOMETRO Y VÁLVULA DE REGULACIÓN) Y MANGUERA DE CONEXIÓN CON TERMINAL TIPO DISS (PARA CONECTARSE A LA RED CENTRAL O A LA SALIDA DEL REGULADOR DE PRESIÓN DEL BALÓN DE OXÍGENO TIPO E).
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM