## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ANALIZADOR INMUNOLOGICO
CODIGO DEL BIEN |  | D-354
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | PRINCIPIOS DE MEDICION: PLATAFORMA DE PARTICULAS MICRON SUPERPARAMAGNETICO CON FOSFATO ALKALINO O INMUNOFLUORESCENCIA
| A02 | UNIDAD DE SOBRE MESA , CON PC (ANTIVIRUS, WINDOWS Y OFFICE PARA ENTIDADES PUBLICAS, CPU MAYOR A I5 8VA GENERACION, DISCO DURO MAYOR A 500GB Y RAM MAYOR A8GB
| A03 | CAPACIDAD PARA 25 - 30 PRUEBAS POR HORA
| A04 | 25 POSICIONES PARA INCUBACION O SUPERIOR.
| A05 | SONDA DE REAGENTE 20UL-135UL CON INCREMENTOS DE 1UL.
| A06 | CARRUSEL DE SONDA 36 DENTRO BORDA.
| A07 | ALIMENTACION DE REAGENTE CONTINUO.
| A08 | VORTICE DE MEZCLA PARA SOLUCION DE ALTA VELOCIDAD.
| A09 | SISTEMA DE LAVADO DE 4 PASOS.
| A10 | PROGRAMACION DE LAVADO CON DETERGENTES PARA REAGENTES Y SONDA DE MUESTRAS
| A11 | SONDA DE LAVADO INTERNO Y EXTERNO CON AGUA PRE-CALENTADA DE ALTA PRESION.
| A12 | CONTROLADOR PRECISO DE TEMPERATURA PARA SEPARACION MAGNÉTICA.
| A13 | INDICADOR DE TIEMPO REAL PARA CUBETAS, DESECHOS Y LAVADO BUFFER.
| A14 | MONITOREO EN TIEMPO REAL Y CON SALIDAS USB.
| A15 | CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN AL SISTEMA LIS
| A16 | SISTEMA DE OPERACION USO AMIGABLE Y CON LICENCIAS DE SOFTWARE POR TIEMPO INDEFINIDO.
MONITOREO EN TIEMPO REAL PARA CONTROL DE CALIDAD
| A17 | REGLAS WESTGARD Y DOS CONTROLES PARA EVALUACION DE CHEQUEO.
| A18 | REPORTES LEVEY-JENNINGS Y TWIN-PLOT.
| A19 | CAPACIDAD DE AUTO CONTROL DE CALIDAD (QC)
| A20 | RESULTADOS TRAZABLES.
| A21 | FUNCION PARA RESUMEN DE PRUEBA.
| A22 | GUIA DE MANTENIMIENTO PASO A PASO.
| A23 | SISTEMA DE SUBSTRATO
| A24 | BOTELLA DE SUBSTRATO PARA 500 PRUEBAS POR BOTELLA.
| A25 | CARGA DE SUBSTRATO CONTINUO DURANTE PRUEBA.
| A26 | CALENTAMIENTO DE SUBSTRATO CONTINUO.
| A27 | VOLUMEN DE ASPIRACION 200UL.
MEDICION Y SISTEMA DE REACCION
| A28 | MODO DE DETECCION PHOTON.
| A29 | FUENTE DE LUZ LED.
| A30 | DETECTOR PMT.
| A31 | DISCO DE REACCION DE 150 POSICIONES.
| A32 | 1134 O MAS MUESTRAS CARGADAS EN UN LOTE
DIMENSIONES APROXIMADAS
| A33 | TOTAL DE 2150mm X 1020mm X 1200mm.
B. ACCESORIOS | B01 | EL PROVEEDOR DEBE BRINDAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA TODAS LAS PRUEBAS DE OPERATIVIDAD
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220V / 60 HZ, POTENCIA ELECTRICA MAXIMA 2 KW, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SCHUKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
| C02 | BATERIA INCORPORADA CON AUTONOMIA DE 2 HORAS O MÁS