## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ANALIZADOR DE GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS
CODIGO DEL BIEN |  | D-366
A. CARACTERISTICAS GENERALES | A01 | EQUIPO COMPACTO PARA EL ANALISIS DE GASES, ELECTROLITOS, METABOLITOS Y OXIMETRIA SANGUINEO ARTERIAL SIMULTANEAMENTE.
| A02 | METODO DE MEDICION: POTENCIOMETRIA, AMPEROMETRIA O FOTOMETRIA.
| A03 | PARAMETROS MEDIDOS DE PH, PCO2, PO2, HEMOGLOBINA TOTAL, SATURACION DE OXIGENO, SODIO, CALCIO IONICO, GLUCOSA Y LACTATO COMO MINIMO.
| A04 | PARAMETROS CALCULADOS: HCO3.act HCO 3 STD, BE (ecf), BE (B) ctCO2, Ca++ (7.4), p50, ANION GAP, ctO2 Po2/A-A), pO2(A/a)/FiO2, p50, FSHUBT, nOsm COMO MINIMO.
| A05 | PARAMETROS A INTRODUCIR: TEMPERATURA, FiO2, TIPO DE MUESTRA, ID PACIENTE, NOMBRES DEL PACIENTE, APELLIDOS, EDAD, SEXO, NOMBRE DEL MEDICO, NOMBRE DEL DEPARTAMENTO (SERVICIO) COMO MINIMO.
| A06 | LINEALIDAD: Hb DE 0 A 27 g/dl, LACTATO DE 0-30mml/L, Ca DE 0.2 A 9.99mmol/L, PCO2 DE 0.5 A 250mmHg, PO2 DE 0 A 800mmHg.
| A07 | PERFORMANCE DE 20 PRUEBAS POR HORA COMO MINIMO.
| A08 | TIEMPO DE ANALISIS HASTA LA EMISION DE RESULTADOS: 80 SEGUNDOS MAXIMO.
| A09 | MUESTRA DE SANGRE TOTAL HEPARINIZADA, GAS EXPIRADO PARA CO2 Y O2.
| A10 | VOLUMEN DE MUESTRA MODO NORMAL 195ul MODO MICROMUESTRA: DESDE 35 A 39ul GAS EXPIRADO 15Ml.
| A11 | IMPRESORA INTEGRADA AL EQUIPO PARA IMPRESIÓN DE RESULTADOS DE PACIENTES INCLUIDOS GRAFICOS DE ESTADO DE ACIDO BASE Y TENDENCIA DE RESULTADOS.
| A12 | SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL PROCESAMIENTO DE RESULTADOS DE PACIENTES CALIBRACIONES Y CONTROLES SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS XP Y POSTERIOR.
| A13 | SISTEMA DE AUTODIAGNOSTICO.
| A14 | CALIBRACION AUTOMATICA.
| A15 | MODULO DE CONTROL AUTOMATIZADO.
| A16 | UNIDAD DE LECTURA/ESCRITURA DE CD Y PUERTOS USB (02) O MAS PARA COPIA DE SEGURIDAD DE DATOS COMPLETOS DEL PACIENTE.
| A17 | PANTALLA SENSIBLE AL TACTO DE 10” O MÁS, TECLADO ALFANUMERICO PARA INGRESO DE DATOS DE PACIENTE.
| A18 | MEMORIA DE POR LO MENOS 2000 RESULTADOS DE PACIENTES, CON REPORTES DE TENDENCIAS DE RESULTADOS.
| A19 | CON LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INTEGRADO PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES, MUESTRAS, CONTROLES Y CALIBRADORES.
| A20 | INTERFACE DE SALIDA DE DATOS COMPATIBLE CON PROTOCOLOS TCP/IP, HL7 PARA HIS (SOFTWARE Y HARDWARE INSTALADOS), PARA CONSULTA DE BASE DE DATOS DE PACIENTES Y TRANSFERENCIA DE INFORMES ELECTRONICOS.
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | 220-230 VAC / 60Hz.
| B02 | CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220VAC, 16A) DEBEN CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM.