## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (4 PIES TIPO A/B3)
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-376
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | CLASE II A/B3.
| A02 | ANCHO NOMINAL (LONGITUD FRONTAL DE TRABAJO): ENTRE 1200mm Y 1350mm.
| A03 | APERTURA NOMINAL DE LA VENTANA (APERTURA DE TRABAJO): ENTRE 195mm a 275mm.
| A04 | FILTROS HEPA H14 CON EFICIENCIA 99.99% (O SUPERIOR), PARA PARTICULAS DE 0.3um O MENOR.
| A05 | EMISION DE RUIDOS ≤ 63dBA, SEGÚN NSF 49 O EN 12469.
| A06 | LUZ FLUORESCENTE CON INTENSIDAD DE LUZ ≥ 900 LUX.
| A07 | CALIDAD DE AIRE EN EL AREA DE TRABAJO: SEGÚN ISO 14644.1 CORRESPONDIENTE A CLASE 5 (O SUPERIOR) O CLASE 100 (NORMA EUROPEA)
| A08 | LA CABINA DEBE SER: CON VENTANA DE VIDRIO CON INCLINACION FRONTAL, CONTROLADO ELECTRONICAMENTE, CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.
| A09 | SUPERFICIE DEL AREA DE TRABAJO DE MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.
| A10 | ACABADO EXTERNO DEL EQUIPO CON CUBIERTA EPOXICA O REVESTIMIENTO EPOXI-POLIESTER.
| A11 | CON VENTANA FRONTAL EN VIDRIO LAMINADO.
| A12 | LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA (UV), CON EMSION DE 253nm O MAYOR. CON CICLO AUTOMATICO.
| A13 | EL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS NSF 49/ANSI 49 O EN 12469 (EUROPA), Y UL 61010 O EN 61010 (SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS DE LABORATORIO)
| A14 | PARAMETROS
| A15 | DISPLAY EN LCD QUE MUESTRA.
| A16 | VELOCIDAD DEL INGRESO DE AIRE (INFLOW)
| A17 | VELOCIDAD DEL FLUJO LAMINAR (DOWN FLOW)
| A18 | PROGRAMACION DEL TIEMPO DEL CICLO DE LA LAMPARA UV.
| A19 | ALARMAS VISUALES Y ACUSTICAS DE VELOCIDAD DE FLUJO LAMINAR Y POSICION DE VENTANA.
| A20 | RECIRCULACION DEL VOLUMEN DE AIRE DEL 70%.
| A21 | VELOCIDAD DEL FLUJO LAMINAR (DOWN FLOW) ENTRE: 0.35 – 0.54m/s.
| A22 | VELOCIDAD DEL INGRESO DE AIRE (INFLOW): 0.5m/s O MAYOR.
| A23 | EL PROVEEDOR SE HARÁ CARGO DE LA DUCTERÍA PARA LA EXTRACCIÓN DE AIRE EXPULSADO.
B. ACCESORIOS | B01 | UN (01) FILTRO DE REPUESTO: HEPA H14 (O SUPERIOR), PARA EL FLUJO LAMINAR.
| B02 | UN (01) FILTROS DE REPUESTO: HEPA H14 (O SUPERIOR), PARA EL AIRE EXPULSADO AL EXTERIOR.
B. ACCESORIOS | B03 | EN EL INTERIOR DE LA CABINA: UN (01) TOMACORRIENTE (DOBLE) O DOS TOMACORRIENTES (SIMPLES), CON SUS CUBIERTAS PROTECTORAS, PARA 220 – 230 VAC / 60 Hz.
| B04 | SOPORTE METALICO: CON RUEDAS Y FRENOS.
| B05 | UNA (01) LAMPARA ADICIONAL DE LUZ UV, CON EMISION DE 253nm O MAYOR.
| B06 | UNA (01) SILLA ERGONOMICA PARA TRABAJO FRENTE A LA CABINA, DE ALTURA REGULABLE MEDIANTE SISTEMA NEUMATICO O MECANICO.
| B07 | CON UNA (01) BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA COLGAR AL INTERIOR DEL FLUJO LAMINAR, CON CUATRO (04) GANCHOS COLGADORES POR BARRA (LAS BARRAS DEBEN VENIR INSTALADAS DE FABRICA)
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220-230 V / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM