## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MÚLTIPLES
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-387
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PORTÁTIL (TRANSPORTABLE)
| A02 | DOS (02) CANALES DE SALIDA INDEPENDIENTE o MÁS.
B. COMPONENTES | B01 | PANEL
| B02 | PANTALLA LCD TÁCTIL PARA VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS SIGUIENTES: TIPO DE ONDA, INTENSIDAD DE CORRIENTE, TIEMPO DE TRATAMIENTO.
| B03 | CON PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO PRE-PROGRAMADOS
| B04 | CON BIBLIOTECA CLÍNICA O ENCICLOPEDIA TERAPÉUTICA
| B05 | CORRIENTES DE BAJA FRECUENCIA
| B06 | CORRIENTES DIADINÁMICAS (BERNARD): MF, DF. CP, LP, CP-ID.
| B07 | CORRIENTE DE TRABERT. CORRIENTES PULSÁTILES, DOS (02) o MÁS TIPOS DE ONDAS BIFÁSICAS SIMÉTRICAS o ASIMÉTRICAS (MODALIDAD
| B08 | TENS CONVENCIONAL o TENS BURST).
| B09 | CORRIENTE VMS o CORRIENTE PULSÁTIL RECTANGULAR ALTERNA.
| B10 | CORRIENTE GALVÁNICA CONTINUA (IONTOFORESIS) COMO MÍNIMO
| B11 | CORRIENTE HV (HIGH VOLT AGE): CORRIENTE DE ALTO VOLTAJE
| B12 | CORRIENTES DE MEDIA FRECUENCIA
| B13 | CORRIENTE CONTINUA INTERRUMPIDA DE FRECUENCIA MEDIA (DC)
| B14 | CORRIENTE ALTERNA INTERRUMPIDA DE FRECUENCIA MEDIA (AC) o CORRIENTE RUSA (KOTH).
| B15 | CORRIENTE INTERFERENCIAL (NEMEC): BIPOLAR Y TETRAPOLAR
C. ACCESORIOS | C01 | UN (01) CABLE BIFILAR DE PACIENTE
| C02 | CUATRO (04) ELECTRODOS DE GOMA FLEXIBLE: 01 TAMAÑO GRANDE, 02 TAMAÑO MEDIANO (60 X 60 mm), 01 TAMAÑO PEQUEÑO, CADA UNO CON SUS RESPECTIVAS ALMOHADILLAS.
| C03 | UNA (01) CINTA FIJADORA GRANDE
| C04 | UNA (01) CINTA FIJADORA PEQUEÑA
| C05 | UN (01) CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA
| C06 | UN (01) FRASCO DE GEL CONDUCTOR PARA ELECTROTERAPIA DE 250 mi
| C07 | UN (01) COCHE RODABLE PARA COLOCAR EL EQUIPO (DEBERÁ TENER UNA GAVETA COMO MÍNIMO)
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM