## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | EQUIPO DE ULTRATERAPIA COMBINADA (ULTRASONIDO + ELECTROTERAPIA)
CODIGO DEL BIEN |  | D-388
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | PORTÁTIL (TRANSPORTABLE)
| A02 | PARA TRATAMIENTO CON ULTRASONIDO Y ELECTROTERAPIA DE MANERA SIMULTÁNEA
| A03 | DOS CANALES o MÁS PARA EL MODO DE ELECTROESTIMULACIÓN POR CORRIENTE
| A04 | CON CAPACIDAD DE CONFIGURAR Y ALMACENAR NUEVOS PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO (100 COMO MÍNIMO)
| A05 | CON 100 PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO PRE-PROGRAMADOS COMO MÍNIMO
| A06 | CON BIBLIOTECA CLÍNICA O ENCICLOPEDIA TERAPÉUTICA
B. COMPONENTES | B01 | PANTALLA LCD O TÁCTILPARA VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS SIGUIENTES: TIPO DE ONDA.
| B02 | 02 CANALES DE SALIDA INDEPENDIENTES COMO MÍNIMO
| B03 | EMISIÓN: PULSÁTIL Y CONTINUA
| B04 | INTENSIDAD: DE 0 a 2 W/cm2 o MÁS EN MODO CONTINUO
| B05 | INTENSIDAD: DE 0 a 3 W/cm2 o MÁS EN MODO PULSADO
| B06 | DOS (02) TRANSDUCTORES BIFRECUENCIALES PARA 1 MHz Y 3 MHz CON CABEZALES DE 1 o 2 cm2 Y 5 cm2 (ERA)
| B07 | TRANSDUCTORES CON INDICADOR DE ACOPLAMIENTO o CONTACTO CON EL PACIENTE
| B08 | CORRIENTES DIADINÁMICAS (BERNARD): MF, DF, CP. LP, CP-ID
| B09 | CORRIENTE TRABERT
| B10 | CORRIENTES PULSÁTILES. DOS (02) o MÁS TIPOS DE ONDAS BIFÁSICAS SIMÁTRICAS o ASIMÉTRICAS (MODALIDAD TENS CONVENCIONAL o TENS BURST)
| B11 | CORRIENTE VMS o CORRIENTE PULSÁTIL RECTANGULAR ALTERNA
| B12 | CORRIENTE HV (HIGH VOLTAGE): CORRIENTE DE ALTO VOLTAJE
| B13 | CORRIENTE GALVANICA CONTINUA (IONTOFORESIS) COMO MÍNIMO
| B14 | CORRIENTES DE FRECUENCIA MEDIA
| B15 | CORRIENTE CONTINUA INTERRUMPIDA DE FRECUENCIA MEDIA (DC)
| B16 | CORRIENTE ALTERNA INTERRUMPIDA DE FRECUENCIA MEDIA (AC) o CORRIENTE RUSA (KOTH)
| B17 | CORRIENTE INTERFERENCIAL (NEMEC): BIPOLAR Y TETRAPOLAR
C. ACCESORIOS | C01 | UN (01) CABLE BIFILAR DE PACIENTE
| C02 | CUATRO (04) ELECTRODOS DE GOMA FLEXIBLE: 01 TAMAÑO GRANDE, 02 TAMAÑO MEDIANO. 01 TAMAÑO PEQUEÑO, CADA UNO CON SUS RESPECTIVAS ALMOHADILLAS
| C03 | UNA (01) CINTA FIJADORA GRANDE
| C04 | UNA (01) CINTA FIJADORA PEQUEÑA
| C05 | UN (01) COCHE RODABLE PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO (DEBERÁ TENER UNA GAVETA COMO MÍNIMO)
| C06 | UN (01) CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM