## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | EQUIPO DE TRACCIÓN CERVICAL - LUMBAR CON CAMILLA
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-390
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | MODALIDAD TERAPÉUTICA ELECTROMECANICA APLICADA CON LA FINALIDAD DE PRODUCIR UN FENÓMENO DE DISTRACCIÓN AXIAL EN LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS QUE AFECTAN LA COLUMNA VERTEBRAL O RAQUIS EN LAS REGIONES CERVICAL Y LUMBAR SEGÚN SE REQUIERA.
| A02 | PARA TRACCIÓN CERVICAL Y LUMBAR
| A03 | POSICIÓN AMIENTO DEL PACIENTE: DECÚBITO DORSAL O SEDENTE
| A04 | CONTROL POR MICROPROCESADOR.
| A05 | MODOS DE OPERACIÓN: TRACCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE.
| A06 | FUERZA DE TRACCIÓN DE 0 - 890 N (90 Kgf) APROXIMADAMENTE O RANGO MÁS AMPLIO.
| A07 | CON PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO PREESTABLECIDOS.
| A08 | PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO.
| A09 | VISUALIZADOR DIGITAL DE LA FUERZA DE TRACCIÓN.
| A10 | VISUALIZADOR DIGITAL DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO.
B. ACCESORIOS | B01 | LA CAMILLA PARA TRACCIÓN CERVICAL Y LUMBAR DEBERÁ PRESENTAR (COMO MÍNIMO) LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES • DOS (02) 0 MÁS SECCIONES CON AL MENOS UNA SECCIÓN DESLIZABLE Y OTRA QUE PERMITA REGULAR LA INCLINACIÓN DEL RESPALDAR • ALTURA AJUSTABLE • RODABLE DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, CON SISTEMA DE FRENADO. LA CAMILLA PARA TRACCIÓN CERVICAL Y LUMBAR DEBERÁ SER RECOMENDADA POR EL FABRICANTE DEL MÓDULO DE TRCCIÓN CERVICAL - LUMBAR OFERTADO.
| B02 | BANQUETA DE FLEXIÓN PARA POSICIONAMIENTO DE MIEMBROS INFERIORES
| B03 | FAJA DE FIJACIÓN PÉLVICA-ABDOMINAL CON SISTEMA DE SUJECIÓN - AJUSTE VELCRO.
| B04 | FRONDA MENTONIANA OCCIPITAL O BANDA DE SUJECIÓN PARA TRACCIÓN CERVICAL.
| B05 | PERCHA O ACCESORIO PARA TRACCIÓN CERVICAL .
| B06 | PULSADOR DE PARADA PARA EL PACIENTE.
| B07 | CORDÓN DE NYLON (O MATERIAL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO)
| B08 | CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM