## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | AUTOKERATOREFRACTOMETRO PORTATIL
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-419
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | DE DISEÑO COMPACTO.
| A02 | CAPACIDAD DE REALIZAR MEDIDAS DE REFRACCIÓN Y KERATOMETRÍA.
| A03 | CON SISTEMA DE ENFOQUE Y DISPARO EN JOSTICK DE CONTROL (PALANCA O SISTEMA AUTOMÁTICO.
| A04 | REFRACTOMETRO
| A05 | RANGO DE HIPERMETROPÍA: 0 A 20D O MAYOR.
| A06 | RANGO DE EJES: 1° A 180° (PASOS DE 1°)
| A07 | RANGO DE MIOPÍA: 0 A –17D O MAYOR.
| A08 | RANGO DE ASTIGMATISMO: 0 A 6D O RANGO MAYOR.
| A09 | PASO DE MEDIDAS 0.12D O MENOR.
| A10 | KERATOMETRO
| A11 | RANGO DE RADIO DE CURVATURA CORNEAL: 6 A 9.5 MM. O RANGO MAYOR.
| A12 | RANGO DE REFRACCIÓN CORNEAL: 36 A 58D O RANGO MAYOR.
B. ACCESORIOS | B01 | MESA PORTAEQUIPO DE ALTURA REGULABLE ELÉCTRICAMENTE.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | C01 | 220 VAC / 60Hz. CABLE DE ALIMENTACION DE GRADO MÉDICO CON TOMA A TIERRA TIPO SCHUKO 250V 16 A (R.M. N° 175-2008-MEM)