## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MONITOR DE OPTOTIPOS LCD
CÓDIGO DEL BIEN |  | D-422
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | LA PANTALLA DE OPTOTIPOS ES DE COLOR BLANCO, TIENE UN TAMAÑO DE 24” APROXIMADAMENTE. TIENE UN SISTEMA OPERATIVO ANDROID DE GOOGLE, NO NECESITA RATÓN, NI TECLADO, TAN SOLO CON EL MANDO A DISTANCIA.
| A02 | LA PANTALLA TIENE LA POSIBILIDAD DE COLOCARLA EN HORIZONTAL COMO EN VERTICAL
| A03 | SE PUEDEN PROYECTAR IMÁGENES O VÍDEOS. ALGUNAS IMÁGENES VIENEN INCLUIDAS, PERO EL OPERADOR PUEDE INCLUIR EN LA TARJETA SD TANTO IMÁGENES COMO VÍDEOS
| A04 | ENMASCARA LETRAS EN LÍNEA HORIZONTAL, LÍNEA VERTICAL E INDIVIDUAL
| A05 | FUNCIÓN ESPEJO DE LA PANTALLA (PARA GABINETES PEQUEÑOS)
| A06 | MODO AHORRO DE ENERGÍA
| A07 | EXISTEN ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE
| A08 | PANTALLA: 24” LCD (1920×1200 PIXELS)
| A09 | TAMAÑO DE LA PANTALLA: (W)518.4 X (H) 324.0 MM
| A10 | BRILLO: MAX 300 CD/M2
| A11 | DISTANCIA DE TRABAJO: 1.5 – 6.0 M (EN PASOS DE 0.25 M)
| A12 | PROCESADOR:
| A13 | AMLOGIC ARM® CORTEX®-A5(ARMV7) 1.5 GHZ QUADCORE
| A14 | MALITM -450 MP2 GPU (OPENGL ES 2.0/1.1)
| A15 | MEMORIA: TARJETA SD 8GB 90MB/S
| A16 | SISTEMA OPERATIVO: ANDROID DE GOOGLE
B. COMPONENTES | B01 | VARIOS OPTOTIPOS DE AGUDEZA VISUAL (AV): ALFABETO, NUMÉRICO, E DE SNELLEN, C DE LANDOLT Y OPTOTIPO DE NIÑOS
| B02 | DIFERENTES OPTOTIPOS DE ASTIGMATISMO
| B03 | OPTOTIPOS ESPECIALES: OPTOTIPOS DE FORIA, BALANCE BINOCULAR, ESTEREOPSIS, LUCES DE WORTH ESTÁN INCLUIDOS. ADEMÁS, SE PUEDE AÑADIR CUALQUIER TEST QUE REQUIERA EL USUARIO
| B04 | TEST PARA EL DIAGNÓSTICO DEL DALTONISMO: VIENE INCLUIDAS 23 IMÁGENES DEL TEST DE ISHIHARA
| B05 | ETDRS CON SENSIBILIDAD AL CONTRASTE: EL CONTRASTE EN EL TEST ETDRS SE PUEDE AJUSTAR
| B06 | FUNCIÓN DE OPTOTIPOS ALEATORIOS: ES POSIBLE PROYECTAR TEST ALEATORIOS EN LA MEDIDA DE LA AGUDEZA VISUAL PARA PREVENIR LA MEMORIZACIÓN DE LOS TEST POR PARTE DEL PACIENTE
| B07 | FUNCIÓN INVERSA: CON EL FONDO NEGRO SE FACILITA LA REFRACCIÓN AL PACIENTE POST LASEK, CON GLAUCOMA O CON ALGUNA OTRA ENFERMEDAD OCULAR
C. ACCESORIOS | C01 | SOPORTE PARA LA PARED
| C02 | SOPORTE PARA EL SUELO, GAFAS ROJO/VERDE, MODULO WIFI
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01 | 12V DC