## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | B | EQUIPO BIOMEDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL
CODIGO DEL BIEN |  | D-430
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | MODELO HORIZONTAL
| A02 | PARA LA CONGELACIÓN DE VACUNAS Y PAQUETES FRÍOS (-15°C A-25°C Ó -18°C A -28°C)
| A03 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA CÁMARA PARA CONGELACIÓN DE VACUNAS Y PAQUETES FRIOS DEBE SER MAYOR O IGUAL A 90 LITROS Y MENOR O IGUAL A 150 LITROS
| A04 | AISLAMIENTO DE URETANO O POLIURETANO O CICLOPENTANO O POLIETILENO O MATERIAL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE (ORIGINAL DE FABRICA)
| A05 | GAS REFRIGERANTE R134a, LIBRE DE CFC
| A06 | FRIGORÍFICA (-15°C A-25°C Ó -18°C A -28°C) EN LA CÁMARA (EN CASO DE CORTE DE ENERGIA) RAFIA CONGELACIÓN DE VACUNAS Y PAQUETES FRIOS: A 43’C DEBE SER MAYOR O IGUAL A 02 HORAS 25 MINUTOS
| A07 | PUERTA CON SEGURO
| A08 | VISUAUZACION DIGITAL DE LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA INTERIOR
| A09 | CON CÓDIGO PQS
B. ACCESORIOS | B01 | CANASTILLAS ESPECIALES PARA VACUNAS QUE GARANTICEN EL ALMACENAMIENTO DE LA CAPACIDAD MAXIMA DE LA CÁMARA DE LA CÁMARA DE CONGELACIÓN DEL EQUIPO
| B02 | 01 WATER-PACKS DE 0.6 LITROS COMO MÍNIMO
| B03 | ESTABILIZADOR DE VOLTAJE QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO