## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | LAVADOR DESINFECTOR
CÓDIGO DEL BIEN |  | E-201
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | CONSTRUCCION DE ACERO INOXIDABLE.
| A02 | CAPACIDAD DE CAMARA 7 CESTAS DIN.
| A03 | SISTEMA DE DESINFECCION TERMICO QUIMICO.
| A04 | 2 PUERTAS TIPO VENTANA DESLIZABLES O ABATIBLES VERTICALMENTE, CON VIDRIO DE SEGURIDAD.
| A05 | CAMARA DE LAVADO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSION DE ACIDO O DETERGENTES DE LIMPIEZA.
| A06 | PUERTAS CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA INICIAR EL CICLO CUANDO LAS PUERTAS ESTEN ABIERTAS.
| A07 | CONTROL
| A08 | EQUIPO AUTOMATICO CONTROLADO CON MICROPROCESADOR.
| A09 | CON DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO.
| A10 | CON TRES PROGRAMAS PREDETERMINADOS COMO MINIMO.
| A11 | PROGRAMACION CON PARAMETROS DE DESINFECCION POR PARTE DEL USUARIO.
| A12 | CODIGO DE ACCESO A LA REPROGRAMACION DE PARAMETROS DE ESTERILIZACION.
| A13 | ALARMAS E INDICADORES
| A14 | INDICADOR VISUAL DE LAS FASES DE CICLO EN PANTALLA.
| A15 | INDICADOR DE TEMPERATURA EN PANTALLA.
| A16 | INDICADOR DE TIEMPO DE LAVADO EN PANTALLA.
| A17 | ALARMAS DE FALLAS EN EL EQUIPO.
| A18 | EL CONTRATISTA SE HARÁ CARGO DE LA DUCTERÍA PARA LA EXTRACCIÓN DE VAHOS.
B. COMPONENTES | B01 | BOMBA DE CIRCULACION DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316.
| B02 | CON BOMBA PARA DOSAJE DE DETERGENTE.
| B03 | CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR INTEGRADO.
| B04 | IMPRESORA TÉRMICA INCORPORADA PARA REGISTRO DEL PROCESO DE LAVADO.
C. ACCESORIOS | C01 | JUEGO DE CUATRO CANASTILLAS CONSTRUIDAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL.
| C02 | JUEGO DE DOS RACKS PARA INSTRUMENTOS ESTANDAR CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE.
| C03 | JUEGO DE DOS RACKS PARA ACCESORIOS DE EQUIPOS DE ANESTESIA CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE.
| C04 | JUEGO DE DOS RACKS CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE PARA BOTELLAS DE VIDRIO DE DIFERENTES TAMAÑOS.
| C05 | DUCTO O TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA VENTILACION DEL EQUIPO LAVADOR DESINFECTOR DE 3 METROS DE LONGITUD APROXIMADO.
| C06 | ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE ADECUADO PARA ALMACENAR LOS RACKS Y CANASTILLAS.
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | D01 | 380VAC 60 HZ TRIFÁSICO, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SCHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM
| D02 | POTENCIA ELÉCTRICA APROXIMADA: 10KW O MENOR