## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAMA CAMILLA MULTIPROPÓSITO
CÓDIGO DEL BIEN |  | M-073
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | PARA SOPORTE, CUIDADO Y TRASLADO A PACIENTES DE EMERGENCIA.
| A02 | BARANDAS LATERALES RETRACTILES, QUE PUEDAN REDUCIR PARCIALMENTE SUS DIMENSIONES, PLEGABLE HACIA ADELANTE O ATRÁS.
| A03 | CON PARACHOQUES.
| A04 | CON ORIFICIOS EN LAS CUATRO ESQUINAS PARA COLOCAR PORTASUEROS.
| A05 | FACIL DESPLAZAMIENTO EN TODAS LAS DIRECCIONES.
| A06 | CON AGARRADERA PARA TRANSPORTE.
| A07 | DE ANCHO MAYOR Ó IGUAL A 28" PULGADAS.
| A08 | CON DOS PEDESTALES (COLUMNAS) Ó CUATRO BRAZOS ARTICULADOS, CON BORDES REDONDEADOS, DE ESTRUCTURA SÓLIDA.
| A09 | CON PIECERA DESMONTABLE Y/O ABATIBLE
| A10 | ARTICULACIÓN PARA FLEXIÓN DE RODILLA (GATCH) CON ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO, HIDRAÚLICO, ELÉCTRICO Ó MECÁNICO A MANIVELA.
| A11 | ANGULACIÓN DEL ESPALDAR CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE DOS (02) ó MAS PISTONES/AMORTIGUADORES NEUMÁTICOS (GAS-SPRING) Ó HIDRAÚLICOS.
PLATAFORMA DE PACIENTE
| A12 | DESPLAZAMIENTO VERTICAL ELECTRO/HIDRAÚLICO, CON SISTEMA DOBLE DE PEDALES DE ACCIONAMIENTO UBICADOS A AMBOS LADOS DE LA CAMILLA (LATERALES)
| A13 | POSICIÓN TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSA ACCIONADAS CON PEDALES.
| A14 | ANGULACIÓN DEL ESPALDAR (FOWLER) DE: 0° a 70° COMO MINIMO. ASISTIDO POR PISTÓNES / AMORTIGUADORES NEUMATICO (GAS·SPRING) ó HIDRAÚLICO.
| A15 | RADIOTRANSPARENTE A LOS RAYOS X.
| A16 | PORTACHASIS PARA PLACAS RADIOGRÁFICAS, DESLIZABLE A LO LARGO DE LA CAMILLA (DEBAJO DE LA PLATAFORMA).
RUEDAS
| A17 | CON DIÁMETRO DE 20 cm. ó MÁS.
| A18 | LAS CUATRO (04) RUEDAS GRADO HOSPITALARIO, DEBERÁN SER GIRATORIAS EN TODAS LAS DIRECCIONES (OMNIDIRECCIONALES)
| A19 | CON AL MENOS DOS SISTEMAS DE FRENOS DE COMANDO CENTRAL, UNO EN LA CABECERA Y OTRO EN LA PIECERA DE LA CAMILLA.
B. ACCESORIOS | B01 | UNA (01) COLCHONETA IMPERMEABLE Y RADIOTRANSPARENTE A LOS RAYOS X, DE 4” DE ESPESOR, REMOVIBLE, APTA PARA TRABAJO CON PACIENTES DE MEDIANA ESTANCIA {EMERGENCIA Y OBSERVACION).
| B02 | BASE CON AL MENOS UNA (01) RUEDA ADICIONAL PARA FACILITAR DESPLAZAMIENTO Y GIRO.
| B03 | UN (01) PORTASUERO TELESCOPICO (DESMONTABLE)
| B04 | UN (01) CONTENEDOR ó SOPORTE PARA EL BALON DE OXIGENO EN LA BASE DE LA CAMILLA
| B05 | UN (01) SOPORTE VERTICAL PARA EL BALON DE OXIGENO
| B06 | UN (01) BALON DE OXIGENO TIPO E. CON REGULADOR DE PRESION, MANOMETRO Y FLUJOMETRO
| B07 | UNA (01) PLATAFORMA PORTA MONITOR Y/O VENTILADOR DE TRANSPORTE
| B08 | DOS (02) FAJAS CON HEBILLA PARA SUJETAR PACIENTES
| B09 | DOS (02) FAJAS CON VELCRO PARA SUJETAR PACIENTES
C. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO | C01 | 220V / 60 HZ, ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM