## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | B | EQUIPO BIOMÉDICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI
CÓDIGO DEL BIEN |  | M-074
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | BARANDAS LATERALES RETRACTILES QUE PUEDEN REDUCIR PARCIALMENTE SUS DIMENSIONES PLEGABLES HACIA DELANTE O ATRAS
| A02 | CON PARACHOQUES
| A03 | CON ORIFICIOS EN LAS CUATRO ESQUINAS PARA COLOCAR PORTASUEROS
| A04 | FACIL DESPLAZAMIENTO EN TODAS LAS DIRECCIONES
| A05 | CON AGARRADERA PARA TRANSPORTE
| A06 | DE ANCHO MAYOR O IGUAL A 28” PULGADAS
| A07 | CON DOS PEDESTALES (COLUMNAS) ó CUATRO BRAZOS ARTICULADOS, CON BORDES REDONDEADOS, DE ESTRUCTURA SOLIDA
| A08 | CON PIECERA DESMONTABLE Y/O ABATIBLE APTO PARA TRABAJAR CON EL ACCESORIO DEFINIDO EN “C07”
| A09 | ARTICULACION PARA FLEXION DE RODILLA (GATCH) CON ACCIONAMIENTO NEUMATICO, HIDRAULICO, ELECTRICO ó MECANICO A MANIVELA.
| A10 | UNA (01) COLCHONETA ADICIONAL DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA INDICADA EN LA ESPECIFICACIÓN” C01”
| A11 | ANGULACION DEL ESPALDAR CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE DOS (02) ó MAS PISTONES/AMORTIGUADORES NEUMATICOS(GAS-SPRING) ó HIDRAULICOS
B. COMPONENES |  | DESPLAZAMIENTO VERTICAL EELCTRO/HIDRAULICO, CON SISTEMA DOBLE DE PEDALES DE ACCIONAMIENTO UBICADOS A AMBOS LADOS DE LA CAMILLA (LATERALES)
| B01 | POSICION TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSA ACCIONADAS CON PEDALES
| B02 | ANGULACIÓN DEL ESPALDAR (FOWLER) DE: 0º A 70º COMO MINIMO, ASISTIDO POR PISTON/AMORTIGUADOR NEUMATICO (GAS-SPRING) ó HIDRAULICO
| B03 | RADIOTRANSPARENTE A LOS RAYOS X
| B04 | CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO : 180 Kg. ó MAS
| B05 | PORTACHASIS PARA PLACAS RADIOGRAFICAS, DESLIZABLE A LO LARGO DE LA CAMILLA (DEBAJO DE LA PLATAFORMA)
| B06 | RUEDAS
| B07 | CON DIAMETRO DE 20cm ó MAS
| B08 | LAS CUATRO (04) RUEDAS DEBERAN SER GIRABLES EN TODAS LAS DIRECCIONES (OMNIDIRECCIONALES)
| B09 | CON AL MENOS DOS SISTEMAS DE FRENOS DE COMANDO CENTRAL, UNO EN LA CABECERA Y OTRO EN LA PIECERA DE LA CAMILLA
C. ACCESORIOS | C01 | UNA (01) COLCHONETA IMPERMEABLE Y RADIOTRANSPARENTE A LOS RAYOS X DE ESPESOR 10 CM. ó MAS, REMOVIBLE, APTA PARA TRABAJO CON PACIENTES DE MEDIANA ESTANCIA (EMERGENCIA Y OBSERVACION)
| C02 | BASE CON AL MENOS UNA (01) RUEDA ADICIONAL PARA FACILITAR DESPLAZAMIENTO Y GIRO.
| C03 | UN (01) PORTASUERO TELESCOPICOS (DESMONTABLES)
| C04 | UN (01) CONTENEDOR ó SOPORTE PARA EL BALON DE OXIGENO EN LA BASE DE LA CAMILLA
| C05 | UN (01) SOPORTE VERTICAL PARA EL BALON DE OXIGENO
| C06 | UN (01) BALON DE OXIGENO TIPO E CON REGULADOR DE PRESIÓN, MANOMETRO Y FLUJOMETRO
| C07 | UNA (01) PLATAFORMA PORTA MONITOR Y/O VENTILADOR DE TRANSPORTE
| C08 | DOS (02) FAJAS CON HEBILLA PARA SUJETAR PACIENTES
| C09 | DOS (02) FAJAS CON VELCRO PARA SUJETAR PACIENTES
| C10 | BALANZA INCORPORADA
D. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO | D01 | 220V / 60 HZ, ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM