## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | C | EQUIPO COMPLEMENTARIO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO
CODIGO DEL BIEN | D-051
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO DE USO PROFESIONAL ( USO EXCLUSIVO EN CASCO - CINTA CRANEAL)
| A02 | EQUIPO DE USO INALAMBRICO CON BATERIAS RECARGABLES
OFTALMOSCOPIO
| A03 | CONTROL DE INTENSIDAD DE ILUMINACION VARIABLE
| A04 | ILUMINACION LED
| A05 | BANCO DE DIAFRAGMAS (AL MENOS 3) Y FILTROS (LIBRE DE ROJO, AZUL Y COBALTO)
| A06 | CON AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DEL OPERADOR
| A07 | CINTA CRANEAL ACOLCHADA, CASCO AJUSTABLE
| A08 | APTO PARA TODA PUPILA
| A09 | EQUIPO PROTEGIDO CONTRA POLVO (OPTICA DE ILUMINACION Y OBSERVACION)
B. ACCESORIOS | B01 | DOS (02) LAMPARAS DE RECAMBIO
| B02 | UN( 01) SISTEMA DE ALIMENTACION CON SOPORTE DE PARED (CARGADOR DE BATERIA ADOSABLE MEDIANTE TORNILLOS O PERNOS) PARA TODO EL EQUIPO
| B03 | LUPAS PARA OFTALMOLOGIA ASFERICA: 20+/- 2D Y 30 +/- 2D (DIOPTRIAS)
| B04 | DOS(02) DEPRESORES ESCLERALES
| B05 | MALETIN PORTAEQUIPO
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | CARGADOR DE BATERIAS CON ADAPTADOR DE VOLTAJE QUE FUNCIONE A 220 VAC / 60 HZ, MONOFÁSICO