## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | C | EQUIPO COMPLEMENTARIO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS
CODIGO DEL BIEN | D-148
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | MARCO FABRICADO CON ESTRUCTURA METÁLICA CON ALEACIÓN DE ALUMINIO, CON DISPOSITIVO PARA COLGAR EN PARED.
| A02 | ESPESOR : 24 MM
| A03 | ILUMINACIÓN : 4000 CD/CM2 (13,000 LUX)
| A04 | TIEMPO DE VIDA : LED 50,000 HORAS
| A05 | TEMPERATURA DE COLOR : 9300 K
| A06 | AUTO ACTIVACIÓN DE PELÍCULA
| A07 | SE ENCIENDE LA LUZ CUANDO SE COLOCA LA PLACA Y SE APAGA UNA VEZ QUE SE QUITA.
| A08 | CONTROL DE BRILLO REGULABLE
| A09 | UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LUZ
PANTALLA
ACABADO:
| A10 | TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES CONSISTENTES EN DESENGRASE, ANTIOXIDANTES, PRE-ACTIVADO, FOSFATIZADO Y SELLADO, LO CUAL PREVIENE Y PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN, PRODUCIDA POR LA AGRESIVIDAD DE LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE.
| A11 | PINTURA CON POLVO ELECTROSTÁTICO POLIÉSTER EPOXY, APLICADO SIN SOLVENTES (ECOLÓGICA), CURADO EN HORNO A TEMPERATURA DE 200ºC.
MEDIDAS:
| A12 | LARGO: 780 MM
| A13 | PROFUNDIDAD: 240 MM
| A14 | ALTURA: 520 MM
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | 220 VAC / 60 HZ, MONOFASICO, CON ENCHUFE TIPO SCHUKO