## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | C | EQUIPO COMPLEMENTARIO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | LARINGOSCOPIO ADULTO
CODIGO DEL BIEN | D-313
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | EQUIPO COMPUESTO POR: UN MANGO METALICO ERGONOMICO, CON SUPERFICIE ACANALADA PARA MEJOR AGARRE, DISPOSITIVO MECÁNICO DE AJUSTE Y ENGANCHE PARA PODER INTERCAMBIAR HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS
| A02 | CON TRES HOJAS DE FIBRA ÓPTICA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES ADULTOS TIPO MACINTOSH, REUSABLES, AUTOCLAVABLES (TAMAÑOS 1, 2 Y 3)
PARAMETROS
| A03 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN POR LÁMPARA LED.
| A04 | MANGO PARA BATERÍA TIPO C PARA ILUMINACIÓN POR FIBRA ÓPTICA.
B. ACCESORIOS | B01 | SISTEMA CARGADOR DE BATERIA ORIGINAL DE FABRICA SEGÚN DISEÑO DEL EQUIPO.
| B02 | INCLUIR UNA PILA O BATERIA RECARGABLE SEGUN DISEÑO DEL EQUIPO.
| B03 | INCLUIR UN ESTUCHE PARA EL EQUIPO, HOJAS Y ACCESORIOS.
| B04 | INCLUIR (02) BULBOS DE LUZ LED DE RECAMBIO.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | FUNCIONAMIENTO A BATERIA Y/O 220VAC o 230VAC. MONOFASICO. CABLE DE ALIMENTACION DE GRADO MÉDICO CON TOMA A TIERRA TIPO SCHUKO 250V 16 A (R.M. N° 175-2008-MEM)