## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA
CODIGO DEL BIEN |  | I-003
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO SEGÚN NORMA DIN 50049, SE ACEPTARÁN ALTERNATIVAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS NORMAS AISI Y ASTM– RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN.
| A04 | TODAS LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON APROXIMADAS DENTRO DEL RANGO DE TOLERANCIA DEL +/- 10%
| A05 | SISTEMA DE TRAZABILIDAD DATA MATRIX GRABADO EN EL INSTRUMENTAL, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | (01) TROCAR PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPÍCA DE 5 mm DIAMETRO
| B02 | (01) TROCAR PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DE 10mm DIAMETRO
| B03 | (01) PINZA DISECTORA DE 5 mm DIAMETRO x 33 cm DE LONGITUD ,
| B04 | (01) PINZA DISECTORA MARYLAND DE 5 mm DIAMETRO x33mm DE LONGITUD
| B05 | (01) PINZA ENDOCLINCH DE 5 mm DIÁMETRO x 33 mm DE LONGITUD
| B06 | (01) TIJERA ENDOSCÓPICA METZEMBAUM DE 5mm DIAMETRO x33 cms DE LONGITUD, CURVA
| B07 | (01) CLIPADOR ENDOSCOPICO PARA CLIPS DE POLIMERO L 10 mm
| B08 | (01) CLIPADOR CONVENCIONAL PARA CLIPS DE POLIMERO L 10mm
| B09 | (01) CLIPADOR ENDOSCOPICO PARA CLIPS DE POLIMERO XL 10 mm
| B10 | (01) CLIPADOR CONVENCIONAL PARA CLIPS DE POLIMERO 5 mm
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.