## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR
CODIGO DEL BIEN |  | I-004
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO SEGÚN NORMA DIN 50049, SE ACEPTARÁN ALTERNATIVAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS NORMAS AISI Y ASTM– RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LA DENOMINACION " H.R.P.” EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
| A04 | SISTEMA DE TRAZABILIDAD DATA MATRIX GRABADO EN EL INSTRUMENTAL, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | 1 CÁNULA ASPIRACIÓN POOLE 22 CM
| B02 | 1 CANULA DE ASPIRACIÓN MODELO YANKAUER 10MM 28.5CM 2MM
| B03 | 1 ESTILETE DOBLE ABOTONADO 2MM (18CM)
| B04 | 1 MANGO DE BISTURI Nº 3 (12.5CM)
| B05 | 1 MANGO DE BISTURI Nº 4 13.5CM.
| B06 | 1 MANGO DE BISTURI Nº 7 16CM.
| B07 | 1 PINZA AGARRE MODELO YUDD-ALLIS 3X4 DIENTES, 15.5CM.
| B08 | 1 PINZA DE AGARRE MODELO COLLIN 23MM, 23CM.
| B09 | 6 PINZA DE CAMPO MODELO BACKHAUS 13CM.
| B10 | 1 PINZA DE DISECCIÓN ATRAUMATICA MODELO DE BAKEY 2.8MM 24CM.
| B11 | 1 PINZA DE DISECCIÓN MODELO ADSON CON DIENTE 12CM CON ESTRIAS TRANSVERSALES.
| B12 | 1 PINZA DE DISECCIÓN MODELO ADSON SIN DIENTE 12CM CON ESTRIAS TRANSVERSALES.
| B13 | 1 PINZA DE DISECCIÓN MODELO ESTÁNDAR 1X2 DIENTES, 14.5CM.
| B14 | 1 PINZA DE DISECCIÓN MODELO ESTÁNDAR 1X2 DIENTES 18CM.
| B15 | 1 PINZA DE DISECCIÓN MODELO ESTÁNDAR 1X2 DIENTES 20CM.
| B16 | 1 PINZA DE DISECCIÓN MODELO ESTÁNDAR SIN DIENTES, 14.5CM.
| B17 | 1 PINZA DE DISECCIÓN MODELO ESTÁNDAR SIN DIENTES, 18CM.
| B18 | 1 PINZA DE DISECCIÓN MODELO ESTÁNDAR SIN DIENTES, 20CM.
| B19 | 1 PINZA HEMOSTATICA MODELO ADSON CURVA, 18.5CM.
| B20 | 1 PINZA HEMOSTATICA MODELO COLLER CURVA 16.5CM.
| B21 | 6 PINZA HEMOSTÁTICA MODELO HALSTED-MOSQUITO CURVA 12.5CM.
| B22 | 2 PINZA HEMOSTÁTICA MODELO HALSTED-MOSQUITO RECTA 12.5CM.
| B23 | 2 PINZA HEMOSTATICA MODELO HEISS CURVA 19.5CM.
| B24 | 2 PINZA HEMOSTATICA MODELO HEISS SEMICURVA 20CM.
| B25 | 8 PINZA HEMOSTÁTICA MODELO KELLY CURVA 14CM.
| B26 | 2 PINZA HEMOSTÁTICA MODELO KELLY RECTA 14CM.
| B27 | 1 PINZA HEMOSTATICA MODELO KOCHER CURVA 20CM.
| B28 | 1 PINZA HEMOSTATICA MODELO KOCHER CURVA 24CM.
| B29 | 1 PINZA HEMOSTATICA MODELO KOCHER RECTA 20CM.
| B30 | 1 PINZA HEMOSTATICA MODELO KOCHER RECTA 24CM.
| B31 | 1 PINZA HEMOSTATICA MODELO ROCHESTER-PEAN CURVA 18CM.
| B32 | 1 PINZA HEMOSTATICA MODELO ROCHESTER-PEAN CURVA 20CM.
| B33 | 1 PINZA HEMOSTATICA, MODELO ROCHESTER-PEAN CURVA, 24CM.
| B34 | 4 PINZA INTESTINAL MODELO ALLIS 4X5 DIENTES 15.5CM.
| B35 | 2 PINZA INTESTINAL MODELO ALLIS 5X6 DIENTES, 20CM.
| B36 | 4 PINZA INTESTINAL MODELO BABCOCK, 20CM.
| B37 | 1 PINZA PARA LIGADURA MODELO BARRE 90º PUNTA MUY FINA,28CM.
| B38 | 1PINZA PARA LIGADURA MODELO MIXTER PUNTA FINA CURVA 23CM.
| B39 | 1 PINZA PARA LIGADURA MODELO OVERHOLT PUNTA FINA SEMICURVA, 22.5CM.
| B40 | 1 PINZA PORTA ESPONJA MODELO FOERSTER CURVA, 18CM.
| B41 | 1 PINZA PORTA ESPONJA MODELO FOERSTER CURVA, 24.5CM.
| B42 | 1 PINZA PORTA ESPONJA MODELO FOERSTER RECTA, 18CM.
| B43 | 1 PINZA PORTA ESPONJA MODELO FOERSTER RECTA, 24.5CM.
| B44 | 1 PINZA MODELO KANTROWITZ,24CM.
| B45 | 1 PINZA MODELO OSHAUGHNESSY CURVA FUERTE, 23 CM.
| B46 | 1 PINZA, MODELO RUSS, 20CM.
| B47 | 1 PINZA, MODELO TUTTLE, 23CM.
| B48 | 1 PORTA AGUJA, MODELO DEBAKEY,4/0-6/0,23CM,CON INCRUSTACIÓN DE METAL DURO, MANGO DORADO.
| B49 | 1 PORTA AGUJA DE MAYO – HEGAR CON INSERCION DE CARBURO DE TUNGSTENO 16 cm(6 ¼”)
| B50 | 1 PORTA AGUJA DE MAYO – HEGAR CON INSERCION DE CARBURO DE TUNGSTENO 18 cm(6 ¼”)
| B51 | 1 PORTA AGUJA DE MAYO – HEGAR CON INSERCION DE CARBURO DE TUNGSTENO 20 cm(8 ¼”)
| B52 | 1 PORTA AGUJA DE MAYO – HEGAR CON INSERCION DE CARBURO DE TUNGSTENO 23 cm(8 ¼”)
| B53 | 1 RETRACTOR , MODELO MURPHY, 4 GARFIOS, AGUDO, 19.5CM.
| B54 | 1 RETRACTOR , MODELO MURPHY, 4 GARFIOS, ROMO, 19.5CM.
| B55 | 1 RETRACTOR ABDOMINAL, MODELO FRITSCH, 64X 85MM, 23.5CM.
| B56 | 1 RETRACTOR ABDOMINAL, MODELO KELLY, PROFUNDIDAD 15.5CM, ANCHO 57MM.
| B57 | 1 RETRACTOR DOBLE, MODELO RICHARDSON-EASTMAN PEQUEÑO Y GRANDE.
| B58 | 1 RETRACTOR PARA ESCAPULA,80X90,19.5CM.
| B59 | 1 RETRACTOR MODELO ALLISON, ANCHO 54MM, 32CM.
| B60 | 1RETRACTOR MODELO HARRINGTON PROFUNDIDAD 17.5CM, ANCHO 64MM.
| B61 | 1 SEPARADOR ABDOMINAL, MODELO BALFOUR,24CM DE APERTURA, VALVAS LATERALES INTERCAMBIABLES DE 75 Y 90MM DE PROFUNDIDAD (01 PAR DE CADA TAMAÑO), CON VALVA CENTRAL DESMONTABLE DE 80X80MM, APROX.
| B62 | 1 JUEGO DE SEPARADOR DOBLE EXTREMO, MODELO FARABEUF, 12.5CM
| B63 | 1 JUEGO SEPARADOR DOBLE EXTREMO MODELO FARABEUF, 15CM
| B64 | 1 SEPARADOR MODELO DEAVER 25MM, 30CM.
| B65 | 1 SEPARADOR MODELO DEAVER 38MM, 30CM.
| B66 | 1 SEPARADOR MODELO DEAVER 50MM, 31CM.
| B67 | 1 SEPARADOR MODELO DEAVER 75MM, 32CM.
| B68 | 1 SONDA ACANALADA, 16CM.
| B69 | 1 TIJERA DE DISECCIÓN MODELO METZENBAUM, SUPERFICIE OSCURA, CURVA,20CM, MANGO DORADO.
| B70 | 1 TIJERA DE DISECCIÓN MODELO METZENBAUM CURVA, 14CM.
| B71 | 1 TIJERA DE DISECCIÓN MODELO METZENBAUM CURVA, 18CM.
| B72 | 1 TIJERA DE DISECCIÓN MODELO METZENBAUM RECTA, 14CM.
| B73 | 1 TIJERA DE DISECCIÓN MODELO METZENBAUM RECTA, 18CM.
| B74 | 1 TIJERA QUIRURGICA MODELO MAYO, CURVA, ROMA/ROMA, 14CM.
| B75 | 1 TIJERA QUIRURGICA MODELO MAYO, CURVA, ROMA/ROMA, 16CM.
| B76 | 1 TIJERA QUIRURGICA MODELO MAYO, CURVA, ROMA/ROMA, 20CM.
| B77 | 1 TIJERA QUIRURGICA MODELO MAYO, RECTA, ROMA/ROMA, 14CM.
| B78 | 1 TIJERA QUIRURGICA MODELO MAYO, RECTA, ROMA/ROMA, 17CM.
| B79 | 1 TIJERA QUIRURGICA MODELO MAYO, RECTA, ROMA/ROMA, 20CM.
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.