## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | I | INSTRUMENTAL MÉDICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR DE TRAUMATOLOGIA
CODIGO DEL BIEN |  | I-006
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, SEGÚN NORMA DIN ISO 58298 O SIMILAR, CON CERTIFICADO SEGÚN NORMA DIN 50049, SE ACEPTARÁN ALTERNATIVAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS NORMAS AISI Y ASTM– RANGO DE DUREZA, CERTIFICADO DE ANALISIS DE CORROSIÓN, CAPACIDAD DE CORTE, ENSAYO DE ELASTICIDAD, ENSAYO DE RESISTENCIA MECANICA DE ACUERDO A LA NORMA.
| A02 | EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE. DEBE PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICO, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS DE CALOR SECO Y HÚMEDO.
| A03 | TODAS LAS MEDIDAS SOLICITADAS SON APROXIMADAS DENTRO DEL RANGO DE TOLERANCIA DEL +/- 10%
| A04 | EL INSTRUMENTAL DEBE TENER EL GRABADO EN SU SUPERFICIE: EL CODIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE, Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA DEL FABRICANTE ASIMISMO, DEBERA TENER UNA GRABACION ELECTROLITICA O LASER CON LAS SIGLAS DE LA ENTIDAD. EL POSTOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE EL PROCESO DE GRABADO NO ALTERA LA MICROESTRUCTURA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EVITA LAS MICROFISURAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN.
| A05 | SISTEMA DE TRAZABILIDAD DATA MATRIX GRABADO EN EL INSTRUMENTAL, SIEMPRE Y CUANDO LAS DIMENSIONES DEL INSTRUMENTAL LAS PERMITAN
B. COMPONENTES | B01 | (01) PORTA AGUJA CRILE-WOOD 15CM (6”)
| B02 | (01) SET DE BROCAS, 8 BROCAS DE : 1,1 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 2,7 – 3,2 – 3,5 – 4,5MM
| B03 | (01) CANULA DE ASPIRACION POOLE RECTA CON CAMISETA, 10MM DIAMETRO 22CM
| B04 | (01) COPA DE ACERO INOXIDABLE 0,1L Ø8CM ALTITUT 3,5CM
| B05 | (01) MANGO DE BISTURI Nº 4, CORTO 13,5CM
| B06 | (01) MANGO DE BISTURI Nº 7, 16CM
| B07 | (02) PINZA ALLIS 5X6D 15CM (6”)
| B08 | (06) PINZA BACKHAUS 13CM (5”)
| B09 | (02) PINZA DE DISECCION ADSON CON DIENTE 12CM (4 ½” )
| B10 | (01) PINZA DE DISECCION ADSON SIN DIENTE 12CM (4 ½” )
| B11 | (01) PINZA FOERTER RECTA 18CM (7”)
| B12 | (04) PINZA HALSTEAD CURVA 12,5CM (5”)
| B13 | (06) PINZA KELLY CURVA 14CM (5 ½”)
| B14 | (02) PINZA KELLY RECTA 14CM (5 ½”)
| B15 | (02) PINZA KOCHER RECTA 20CM (8”)
| B16 | (02) PINZA KOCHER RECTA 16CM (6”)
| B17 | (02) PINZA ROCHESTER-PEAN CURVA, 16CM (6”)
| B18 | (02) PORTA AGUJA DE MAYO – HEGAR CON INSERCCION CARBURO DE TUNGSTENO 16CM
| B19 | (01) RIÑONERA DE ACERO INOXIDABLE 0,25L 17CM
| B20 | (02) SEPARADOR FARABEUF, ADULTO, RAMAS MIXTAS 15CM
| B21 | (01) TIJERA DE MAYO CURVA, 15CM
| B22 | (01) TIJERA DE MAYO RECTA, 15CM
| B23 | (01) TIJERA DE METZENBAUM CURVA 14,5CM
| B24 | (01) CINCEL RECTO 6MM x 20CM (8”) DE LARGO
| B25 | (01) CINCEL RECTO 10MM x 20CM (8”) DE LARGO
| B26 | (01) CINCEL RECTO 12MM x 20CM (8”) DE LARGO
| B27 | (01) CURETA CORTANTE OVALADA Nº 0000 x 17CM (6 ¾”)
| B28 | (01) CURETA CORTANTE OVALADA Nº 000 x 17CM (6 ¾”)
| B29 | (01) CURETA CORTANTE OVALADA Nº 1 x 17CM (6 ¾”)
| B30 | (01) CURETA OVALADA Nº 00 x 17 CM (6 ¾”)
| B31 | (01) ESCOFINA DE PUTTI 27CM
| B32 | (01) GUBIA DE DOBLE ARTICULACION CHICA 18CM
| B33 | (01) GUBIA DE DOBLE ARTICULACION GRANDE 23CM
| B34 | (02) LEGRA DE FARABEUF CURVA, 15CM (7”)
| B35 | (01) LEGRA DE ROSFREY (FREER), 18CM (7”)
| B36 | (01) LEGRA CHICA 6MM 19CM APROX.
| B37 | (01) MARTILLO COTTLE DE Ø30MM 300GR.
| B38 | (01) PERFORADOR MANUAL PARA HUESO TIPO JACOBS,DE ANCLAJE RAPIDO MAX. Ø 8MM 28CM
| B39 | (01) SEPARADOR LITTLE 20CM
| B40 | (01) SEPARADOR MURPHY 3 GARFIOS ROMO X 19CM
| B41 | (01) SEPARADOR MURPHY 2 GARFIOS ROMO X 19CM
| B42 | (01) SEPARADOR PARKER, 18CM
C. ACCESORIOS | C01 | 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, CON FILTRO REUSABLES PARA 500 CICLOS COMO MINIMO; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET.